| 天净沙系列 | CAT#:13-67740 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鸟分枝杆菌副结核亚种电泳法PCR试剂盒 Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis PCR Kit |  |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 |  | 鸟分枝杆菌(Mycobacterium avium subsp．paratuberculosis) 是一种环境分枝杆菌，在自然界中普遍存在，可从自然来源的水、土壤、植物中分离得到。鸟分枝杆菌能够感染多种禽群，引起以肠道、肝脏和脾脏结核性结节为特征的病变，也可以感染人、猪、牛、羊等动物。鸟分枝杆菌具体可分为4个亚种，即引起禽结核病的鸟分枝杆菌禽亚种(M．avium subsp．avium) ; 从环境、人及猪分离出的鸟分枝杆菌人猪型亚种(M．avium subsp．hominissuis) ; 引起牛羊等反刍动物副结核病的鸟分枝杆菌副结核亚种(M． avium subsp．paratuberculosis) ; 可导 致林鸽禽结核病的鸟分枝杆菌森林土壤亚种 (M．avium subsp．silvaticum) 。传统的血清学分型方法不仅耗时、存在安全隐患，而且只能简单的将鸟分枝杆菌复合体( M．avium complex) 分为鸟分枝杆菌和胞内分枝杆菌两大类，不能反映真实情况，因此准确的亚种鉴定对禽结核病的诊断和防控具有重要意义。本产品就是为满足此需求而开发的、专门检测鸟分枝杆菌副结核亚种的PCR试剂盒，它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供样品DNA模板。 - 产品经过精心优化，分析灵敏性能到达100拷贝/反应。 - 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。 - 特异性高，引物是根据鸟分枝杆菌副结核亚种DNA高度保守区设计，in silico分析发现它只能检测鸟分枝杆菌副结核亚种，不会跟除此之外的其他生物的DNA发生交叉反应。 - 本产品足够50次20μL体系的常规PCR反应。 - 本产品只能用于定性实验，不能用于定量实验。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |
| 规格及成分 |  | 本产品采用5孔盒包装 成 份; 编号; 规格; 包装材料. PCR MagicMix 3.0; 90805; 0.5 mL; 0.5 mL（本色盖）. 超纯水; 210806; 1 mL; 1.5 mL（蓝盖管）. 鸟分枝杆菌副结核亚种PCR引物 混合液; yw13-67740; 100 μL; 0.5mL（白盖管）. 鸟分枝杆菌副结核亚种PCR阳性对照 （1×10E4拷贝/μL）; Pc67740-; 250 μL; 0.5mL（黄盖管）. 使用手册; 13-67740sc; 1份; 1份. 注：为避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供专一的DNA片段作为阳性对照。 |  |
| 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。 |  |  |
| 自备试剂 |  | 样品DNA |  |  |
| 使用方法 |  | 一、样品DNA的制备 - 如果有N个样品，必须设置N+2个提取反应，多出的两个中一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用试剂盒提供的PCR阳性对照（1×10E4拷贝/μL，本试剂盒提供）10μL加上一定量的水作为制备的阳性对照（加水后其总体积跟核酸制备试剂盒所要求的起始样品体积一样）。可以直接用水作为制备的阴性对照。 - 用自选方法纯化上述N+2个样品的DNA。本试剂盒跟市场上大多数样品DNA提取试剂盒兼容。也可以选用本公司的相关的核酸提取试剂盒。 二、设置PCR反应（20μL体系） - 标记N+4个PCR管，其中N+2个用于上步得到的DNA样品，额外增加的两个管一个用于PCR阳性对照，另一个用于PCR阴性对照。按照下表在各PCR管中加入下列成分： 成份; N+2个 样品管; PCR 阴性对照; PCR 阳性对照. PCR MagicMix 3.0; 各10 μL; 10 μL; 10 μL. 鸟分枝杆菌副结核亚种PCR引物混合液; 各2 μL; 2 μL; 2 μL. 制备的N+2个DNA样品; 各8 μL; 不加; 不加. 超纯水; 不加; 8 μL; 不加. 鸟分枝杆菌副结核亚种PCR阳性对照（1×10E4拷贝/μL）; 不加; 不加; 8 μL. - 上机进行PCR，PCR反应参数为: 过程; 温度; 时间. 预变性; 95℃; 5分钟. PCR反应 （30个循环）; 95℃; 15秒. 55℃; 60秒. 65℃; 60秒. 延伸; 72℃; 10分钟. 三、电泳分析 - 取10μL扩增产物进行常规琼脂糖电泳，检测扩增效果，由于扩增产物较短，建议用1.5%-2.0%的琼脂糖凝胶。 - 阳性样品预期得到的扩增产物长度为110bp。如果两个阴性对照（样品制备阴性对照或PCR阴性对照）有此扩增产物，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析实验结果。如果所有样品和PCR阳性对照均无此扩增产物，则说明有系统性的问题（试剂，设备，程序，操作等），需要重复并排查原因。 - 如果没有上述两种情况，则实验有效，可以分析样品的扩增结果。N+2个样品中扩增产物的判断为阳性，无则判定为阴性。 |  |
| 关联产品 |  | 鸟分枝杆菌副结核亚种荧光及可视化LAMP检测试剂盒 |  |  |

20210831dx