| 天净沙系列 |  |  | CAT#:20-24730 低温运输，-20℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三日疟原虫探针法LAMP试剂盒（含内参） Plasmodium malariae Probe LAMP Kit（with Internal Control） |  |  |
|  |  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 | 三日疟原虫（ Plasmodium malariae ）是一种广泛分布于亚洲、非洲和南美洲的疟原虫 ，由卡米洛·高尔基发现于1882年，可引发三日疟，造成频繁的发烧，每次发作间隔时间为72小时。和主要的疟原虫（恶性疟原虫、间日疟原虫）相比死亡率较低，因此对三日疟原虫的快速准确鉴定有重要意义。本公司根据独自开发的探针法LMAP技术，开发了简单快捷的三日疟原虫探针法LAMP检测试剂盒，它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供DNA样品。 - 恒温扩增，反应设置更加简单。 - 含荧光探针，可以对扩增进行实时荧光检测（需要荧光PCR仪）。 - 检测灵敏性一般比PCR高10倍以上。 - 特异性高，根据三日疟原虫保守序列设计的4条特异引物和1条探针，不会跟其他生物的DNA发生交叉反应。 - 一般630分钟内出结果，比PCR快。 - 上样量大，对20 μL的反应体系，最大样品加样量高达到14 μL。 - 内含的dUTP-UNG可防交叉污染。 - 提供无传染性的阳性对照，便于分析实验结果。 - 提供内参，便于排除假阴性结果。 - 本产品只能用于定性分析，不推荐用于定量分析。 - 本产品足够50次20 μL体系的探针法LAMP扩增。 - 只可用于科研。 |  |  |  |
|  | 规格及成分 | 本产品采用5孔盒包装 成份; 编号; 规格; 五孔盒包装. 4×LAMP MasterMix （探针法，待加酶）; 220303a; 200μL; 0.5mL绿盖管. Bst DNA聚合酶2.0; 11-220319; 50μL; 0.5mL红盖管. 20×三日疟原虫探针法LAMP引物-探针混合液; yp20-24730; 50μL; 0.5mL棕色管. 三日疟原虫LAMP阳性对照 （1×10E4拷贝/μL）; pc20-24730; 250μL; 0.5mL黄盖管. 三日疟原虫LAMP内参对照 （1×10E4拷贝/μL）; Ic20-24730; 250μL; 0.5mL紫盖管. 使用手册; 20-24730sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，保存期限为一年。 |  |  |  |
|  | 自备试剂 | 待测样品。 |  |  |  |
|  | 使用方法 | 一、样品DNA的制备 - 用自选方法纯化样品DNA，本试剂盒跟市场上大多数DNA提取试剂盒兼容，包括本公司的免提取的核酸释放剂。 - 如果有N个样品，则需要做N+2个样品制备，包括一个样品制备阳性对照（PC）和一个样品制备阴性对照（NC）。PC用10μL本试剂盒提供的样品阳性对照（1×10E4拷贝/μL）和10μL内参阳性对照（1×10E4拷贝/μL）加一定量的水作为核酸提取阳性对照样品，加水后的总体积必须跟核酸纯化试剂盒所要求的起始样本体积一致。NC用10μL本试剂盒提供的10μL内参阳性对照（1×10E4拷贝/μL）加一定量的水充当，加水后的总体积必须跟核酸纯化试剂盒所要求的起始样本体积一致。。 二、探针法LAMP反应（20μL体系） - 反应设置：如果有N+2个DNA纯化样品，则最好设置N+4个LAMP扩增，增加的两个反应分别是LAMP扩增阳性对照和LAMP扩增阴性对照。首次使用本试剂盒时，需要将Bst DNA聚合酶2.0全部加入到4×LAMP MasterMix（探针法）中，轻柔颠倒混匀1分钟后再使用。未用完的部分需要放-20℃保存。在N+4个PCR管中分别加入下列成分： 成分; N+2个 样品管; LAMP 阴性对照; LAMP 阳性对照. 4×LAMP MasterMix （探针法，加酶后）; 各5 μL; 5 μL; 5 μL. 20×三日疟原虫 LAMP引物-探针混合液; 各1 μL; 1 μL; 1 μL. N+2个样品DNA; 各14 μL; -; -. 超纯水; -; 14 μL; -. 三日疟原虫LAMP阳性对照 （1×10E4拷贝/μL）; 3.5 μL. 三日疟原虫LAMP内参对照 （1×10E4拷贝/μL）; -; -; 3.5 μL. - 如果使用荧光定量PCR仪，则设置60次循环，每次65℃保温1分钟，采集FAM通道和HEX通道的荧光信号。 三、结果分析 - 实验有效性的判断：样品制备阳性对照和LAMP阳性对照的FAM信号（对应样本）和HEX信号（对应内参）必须有标准的S扩增曲线，样品制备阴性对照的HEX信号（对应内参）必须有标准的S扩增曲线，LAMP阴性对照的FAM信号和HEX信号必须呈现一条平线，没有S曲线，否则提取实验或扩增实验无效。如果上述阳性对照和阴性对照结果正常，则实验有效，可以分析样品的情况。 - 待测样品的结果判断：在实验有效的情况下，才有必要分析代测样品管的荧光信号。如果其FAM荧光信号曲线为S型（无论HEX信号如何），则说明样品为阳性。如果FAM荧光信号为平线则说明待测样品为阴性。如果HEX荧光信号为S曲线，说明代测样品（FAM曲线）为真阴性。如果HEX荧光信号也是平线，说明此样品可能是假阴性，此样品需要重复测试。 |
|  | 关联产品 | 三日疟原虫荧光定量PCR试剂盒 |  |  |  |

20220526dx