| 天净沙系列 | CAT#:7-11039 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | γ-谷氨酰转移酶活性测定试剂盒 （410nm分光光度连续监测法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | γ-谷氨酰转移酶（γ-Glutamyl Transferase，γ-GT，GGT，EC 2.3.2.2）是细胞内谷氨酸循环系统的重要酶之一，其功能是催化谷胱甘肽的分解，调节细胞内谷胱甘肽的含量。具体步骤是将谷胱甘肽上γ-谷氨酰基转移至另一个肽或氨基酸上。它是一种含巯基的线粒体酶，组织分布以肾含量最多，其次为胰、肺、肝等。正常人血清中的GGT则主要来自肝胆，红细胞中几乎无GGT，当肝内合成亢进或胆汁排出受阻时，血清中GGT升高。因此，GGT可用于鉴别肝脏系统的疾病。 实验室测定GGT方法之一是利用它能催化γ-谷氨酰基从含γ谷氨酰基的硝基苯胺转移到双甘肽上，产生在410nm有光吸收的黄色化合物，在410nm吸光度增高的速率与GGT活性呈正比关系，故可以对GGT活性进行测定。 本产品基于上述原理开发，它的特点如下： - 即开即用，用户不用单独准备各种试剂。 - 操作简单，加入样品到3mL比色皿中之后直接进行5分钟即可。 - 本试剂盒足够至少100个样品的测定，每次可以测定0.2mL血清（血浆）或者组织匀浆上清液。 - 本产品只能用于科研。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用小扁盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. GGT活性测定溶剂; 7-10039a; 40mL×5; 60mL本色瓶. GGT活性测定底物成分1; 7-10039b1; 1g×5; 1.5mL棕色管. GGT活性测定底物成分2; 7-10039b2; 0.1g×5; 1.5mL本色管. 使用手册; 7-10039sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备物品 | 去离子水、控温分光光度计，3mL比色皿、待测样本（血清、血浆或组织匀浆液上清）。 |
| 使用方法 | - 新鲜配制GGT活性测定底物工作液 将1管GGT活性测定底物成分1 和1管GGT活性测定底物成分2倒入到1瓶GGT活性测定溶剂中，颠倒摇晃均匀溶解，得到GGT活性测定底物工作液40mL，足够测定20个样品使用。 注意：为了避免有残留粉末没有倒出，需要用移液枪加入底物溶液冲洗管子内部。此溶液4℃可以放5天，常温可以放2天。超过此时间请勿用。 - 在比色皿中加入如下成分： 成份; 对照1个; 样品N个. GGT活性测定底物工作液; 1.8mL; 各1.8mL. 待测样品; -; 各0.2mL. 自备样品缓冲液; 0.2mL; -. 注意：如果样本是组织匀浆液上清，需要测其总蛋白浓度，本试剂盒不提供相关试剂。 - 放入控温分光光度计，30℃预热1分钟。 - 实时测定410nm的吸光度变化，共5分钟。 - 计算线性速率（DA/min），每个时间点的A值需要扣除对照样的A值。 - 计算活性。如果样品是血清血浆，GGT活性（U/L）=（DA/min）×（1/9500）×10E6×（1.8+0.2）/0.2。9500为底物的摩尔消光系数，10E6是将底物浓度从M换算到uM的倍数。 - 如果样品是组织匀浆液上清，GGT活性（U/L）=（DA/min）×（1/9500）×10E6/待测样本总蛋白浓度（单位为g/L）。 |
| 关联产品 | 乳酸脱氢酶活性测定试剂盒 |

20220117dx