| 天净沙系列 | CAT#:11-0519 运输2℃~8℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oligo-dT磁珠 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | Oligo-dT磁珠是通过将生物素化Oligo-dT与链霉亲和素聚合物磁珠相结合而成，可以用于利用于直接从样本中快速提取mRNA。本产品具有下列特点： - 超顺磁性，粒径均一，单分散性良好。 - 非特异性吸附低，特异性高，提取的mRNA纯度高。 - 磁含量高，确保磁珠快速分离。 - 无需洗脱，提取产物中的磁珠可以不用洗脱而直接进入下游的实验操作。 - 可从总RNA、培养细胞裂解液、组织裂解液中提取mRNA。 - 所得RNA可直接用于后续实验，包括RT-PCR、Northern blot、cDNA 文库构建、体外翻译等。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 成份; 编号; 规格; 包装. oligo-dT磁珠; 11-0519; 2mL; 2 mL离心管. 使用手册; 11-0519sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 运输2℃~8℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 结合缓冲液：20 mM Tris-HCl pH7.5，1.25 M LiCI，2 mM EDTA 洗涤缓冲液：10 mM Tris-HCl pH7.5，0.15 M LiC1，1 mM EDTA 洗脱缓冲液：10 mM Tris-HCl pH7.5 |
| 使用方法 | 注意事项： 磁珠保存过程中应避免冷冻/干燥和高速离心等操作，否则会破坏磁珠的结构，严重影响蛋自结合能力。在使用磁珠前，请温和的、充分的震荡，使磁珠保持均匀的悬浮状态。使用过的磁珠重复使用时，建议纯化同一RNA样本，纯化不同RNA样本时，建议使用新的磁珠，以避免交叉污染。 样品准备： - 总RNA：用DEPC水将100-1000ng 总RNA稀释至50uL。可以根据RNA浓度调整稀释体积，建议终体积设置在20-50uL。 - 加入50μL的结合缓冲液，65℃加热5min打开RNA的二级结构，立刻放置到冰上备用。 磁珠准备： - 将Oligo-dT磁珠从2-8℃冰箱取出，震荡蜗旋30s或颠倒平衡5分钟，充分悬浮磁珠。 - 吸取20uL磁珠浮液（20uL磁珠最高可捕获 1000ng 总RNA中的mRNA）到离心管中，将离心管置于磁分离器上1min，待溶液变澄清后，用移液器吸弃上清液。 - 将离心管从自备的磁分离器上取下来，加入与悬浮液等体积的自备的结合缓冲液，混合混匀，将离心管置于磁分离器上1 min，待溶液变澄清后，用移液器吸弃上清液。 - 重复洗涤2次，将离心管磁分离器上取下来，用50uL 自备的结合缓冲液重新悬浮磁珠。 磁珠合结mRNA： - 将总RNA样品加入到重悬在结合缓冲液的磁珠中，用移液器小心吹打混匀5-10次，室温孵育 10 min。 - 将离心管置于磁分离器上1min，待溶液变澄清后，用移液器吸弃上清液。 - 加入 200uL自备的洗涤缓冲液，使用移液器反复吹打5-10次，将离心管置于磁分离器上1min，待溶液变澄清后，用移液器吸弃上清液。此步可以去除未结合的RNA。 - 重复上述步骤2次。 - 加入10-20uL洗脱液，使用移液器轻轻吹打3-5次，混匀，80℃孵育2 min，将离心管置于磁分器上，待溶液变澄清后，用移液器吸取并保留上清液，此即为纯化的mRNA。可直接用于后续实验或放-80℃长期保存。 |
| 关联产品 | 动物RNA纯化试剂盒 |

20220311xy