| 天净沙系列 |  | CAT#:13-18400 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 鲤春病毒RT-PCR检测试剂盒 SVCV RT-PCR Kit |  |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 鲤春病毒(Spring Viraemia of Carp Virus，SVCV)是一种RNA病毒，根据其结构蛋白组分可把该病毒列入水泡性口炎类。目前研究证明SVC病毒只有一种血清型。该病毒引起鲤春病毒病，本病是一种急性出血性传染性病毒病，常在鲤科鱼特别是在鲤鱼中流行。该病通常于春季暴发并引起幼鱼和成鱼死亡，给渔民总成重大损失，因此快速灵敏诊断鲤春病毒具有重要意义。本产品就是以RT-PCR技术为基础开发的专门检测鲤春病毒的试剂盒，它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供样品RNA模板。 - 产品经过精心优化，分析灵敏性能到达1000拷贝/反应。 - 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。 - 特异性高，引物是根据鲤春病毒RNA高度保守区设计，只能检测鲤春病毒，不会跟除此之外的其他生物的RNA发生交叉反应。 - 本产品足够50次20μL体系的RT-PCR反应。 - 本产品只能用于定性实验，不能用于定量实验。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |
|  | 规格及成分 |  | 成 份; 编 号; 五孔盒包装. 2×RT-PCR Buffer; 91202a; 500 μL（本色管）. RT-PCR酶混合液; 91202b; 50 μL（红盖管）. 超纯水; 210806; 1 mL（蓝盖管）. 鲤春病毒RT-PCR引物混合液; yw13-18400; 100 μL（白盖管）. 鲤春病毒RT-PCR阳性对照 （1×10E4拷贝/μL）; Pc13-18400; 250 μL（黄盖管）. 使用手册; 13-18400sc; 1份. 注：为避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供专一的DNA片段作为阳性对照。如果需要RNA片段作为阳性对照的需要单独定制。 |  |
|  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。 |  |  |
|  | 自备试剂 |  | 样品RNA |  |  |
|  | 使用方法 |  | 一、样品RNA的制备 - 如果有N个样品，必须设置N+2个提取反应，多出的两个中一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10μL本试剂盒提供的RT-PCR阳性对照（1×10E4拷贝/μL）再加上一定量的水作为制备的阳性对照（加水后其总体积跟样品一样，样品体积多少取决于所用试剂盒的要求）。可以用水作为制备的阴性对照。 - 用自选方法纯化上述N+2个样品的RNA。本试剂盒跟市场上大多数样品RNA提取试剂盒兼容，也可以选用本公司的相关的核酸提取试剂盒。 二、设置RT-PCR反应（20μL体系） - 标记N+4个PCR管，其中N+2个用于上步得到的RNA样品，额外增加的两个管一个用于RT-PCR阳性对照，另一个用于RT-PCR阴性对照。按照下表在各PCR管中加入下列成分： 成份; N+2个 样品管; RT-PCR阴性对照; RT-PCR阳性对照. 2×RT-PCR Buffer; 各10 μL; 10 μL; 10 μL. 鲤春病毒RT-PCR引物混合液; 各2 μL; 2 μL; 2 μL. 制备的N+2个RNA样品; 各7 μL; 不加; 不加. 超纯水; 不加; 7 μL; 不加. 鲤春病毒RT-PCR阳性对照 （1×10E4拷贝/μL）; 不加; 不加; 7 μL. RT-PCR酶混合液; 1 μL; 1 μL; 1 μL. - 上机进行RT-PCR，RT-PCR反应参数为: 过程; 温度; 时间. 逆转录; 42℃; 30分钟. 预变性; 95℃; 3分钟. PCR反应 （30个循环）; 95℃; 15秒. 55℃; 60秒. 65℃; 60秒. 延伸; 72℃; 10分钟. 三、电泳分析 - 取10uL扩增产物进行常规琼脂糖电泳，检测扩增效果，根据扩增产物长度，建议用1-1.5%的琼脂糖凝胶电泳。 - 阳性样品预期得到的扩增产物长度为600bp。如果两个阴性对照（样品制备阴性对照或RT-PCR阴性对照）有此扩增产物，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析实验结果。 - 如果所有样品和RT-PCR阳性对照均无此扩增产物，则说明有系统性的问题（试剂，设备，程序，操作等），需要重复并排查原因。 - 如果没有上述两种情况，则实验有效，可以分析样品的扩增结果。N+2个样品中有此扩增产物的判断为阳性，无则判定为阴性。 |  |
|  | 关联产品 |  | 鲤春病毒荧光及可视化RT-LAMP检测试剂盒 |  |  |

20220325dx