| 天净沙系列 | CAT#:13-23730 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 牛腺病毒3型PCR检测试剂盒 Bovine Adenovirus(BAV-3) PCR Kit |  |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 |  | 牛腺病毒3型（Bovine Adenovirus Type 3，BAV-3），主要引起牛的呼吸道和肠道疾病，其主要特征为肺炎、肠炎、结膜炎和多发性关节炎，是犊牛死亡的重要原因之一。其易感和潜伏性给畜牧业及其国际贸易带来严重的经济损失。此外牛血清的质量控制标准中有一项重要的指标是病毒的检测，其中就有 BAV-3，因为它能给细胞培养带来干扰。因此灵敏快捷地检测牛腺病毒3型具有重要的意义。本产品就是为满足此需求而开发的、专门检测牛腺病毒3型的PCR试剂盒，它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供样品DNA模板。 - 产品经过精心优化，分析灵敏性能到达100拷贝/反应。 - 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。 - 特异性高，引物是根据牛腺病毒3型DNA高度保守区设计，in silico分析发现它只能检测牛腺病毒3型，不会跟除此之外的其他病毒的DNA发生交叉反应。 - 本产品足够50次20μL体系的常规PCR反应。 - 本产品只能用于定性实验，不能用于定量实验。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |
| 规格及成分 |  | 成 份; 编号; 五孔盒包装. PCR MagicMix 3.0; 90805; 500μL（红盖）. 超纯水; 100935; 1mL（紫盖）. 牛腺病毒3型PCR引物混合液; yw13-23730; 100μL（白盖）. 牛腺病毒3型PCR阳性对照 （1×10E7拷贝/μL）; pc23730; 50μL（黄盖）. 使用手册; 13-23730sc; 1份. 注：为避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供专一的DNA片段作为阳性对照。 |  |
| 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。 |  |  |
| 自备试剂 |  | 样品DNA |  |  |
| 使用方法 |  | 一、样品DNA的制备 - 如果有N个病毒样品，必须设置N+2个提取反应，多出的两个中一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用试剂盒提供的牛腺病毒3型PCR阳性对照（1×10E7拷贝/μL，本试剂盒提供）用水稀释1000倍后得到的稀释液（（1×10E4拷贝/μL）10uL加上一定量的水作为制备的阳性对照（加水后其总体积跟样品体积一样，样品体积多少取决于所用试剂盒的要求）。可以直接用水作为制备的阴性对照。 - 用自选方法纯化上述N+2个样品的DNA。本试剂盒跟市场上大多数病毒DNA提取试剂盒兼容。也可以选用本公司的相关的核酸提取试剂盒。 二、设置PCR反应（20μL体系） - 标记N+4个PCR管，其中N+2个用于上步得到的DNA样品，额外增加的两个管一个用于PCR阳性对照，另一个用于PCR阴性对照。按照下表在各PCR管中加入下列成分： 成份; N+2个 样品管; PCR 阴性对照; PCR 阳性对照. PCR MagicMix 3.0; 各10μL; 10μL; 10μL. 牛腺病毒3型PCR引物混合液; 各2μL; 2μL; 2μL. 制备的N+2个DNA样品; 各8μL; 不加; 不加. 超纯水; 不加; 8μL; 不加. 第1步所得牛腺病毒3型PCR阳性对照稀释液（1×10E4拷贝/μL）; 不加; 不加; 8μL. - 上机进行PCR，PCR反应参数为: 过程; 温度; 时间. 预变性; 95℃; 5分钟. PCR反应 （30个循环）; 95℃; 15秒. 55℃; 30秒. 72℃; 30秒. 延伸; 72℃; 10分钟. 三、电泳分析 - 取10uL扩增产物进行常规琼脂糖电泳，检测扩增效果，由于扩增产物较短，建议用1.5%-2.0%的琼脂糖凝胶。 - 如果两个阴性对照（样品制备阴性对照或PCR阴性对照）有扩增产物，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析实验结果。如果所有样品和PCR阳性对照均无此扩增产物，则说明有系统性的问题（试剂，设备，程序，操作等），需要重复并排查原因。 - 如果没有上述两种情况，则实验有效，可以分析样品的扩增结果。N+2个样品中扩增产物的判断为阳性，无则判定为阴性。 |  |
| 关联产品 |  | 牛腺病毒3型PCR检测试剂盒 |  |  |

20210831dx