| 天净沙系列 | CAT#:13-52000 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鲍氏不动杆菌（鲍曼不动杆菌）PCR检测试剂盒 Acinetobacter baumannii PCR Kit |  |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 北京克必隆分子诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 |  | 鲍曼不动杆菌（Acinetobacter baumannii），又称鲍氏不动杆菌，属于 革兰氏阴性菌，是一种严格需氧、非乳糖发酵的条件致病菌，不具鞭毛，移动 性不高，但生命力极强，可广泛地存在于大自然中。该菌是不动杆菌属细菌中 在医院感染中常见的一种，也是水产养殖业动物的病原菌。它通常会引起菌血 症，肺炎，脑膜炎，腹膜炎，心内膜炎，以及泌尿道和皮肤感染。鲍曼不动杆 菌已经成为医院感染的主要来源，尤其是重症监护室。该病菌因为抗生素的滥 用，导致鲍曼不动杆菌产生抗药性，变成“多重抗药性鲍曼不动杆菌”。因此 快速灵敏检测鲍氏不动杆菌具有重要意义。本产品就是为此目的根据 PCR 原理开发的试剂盒，它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供样品DNA模板。 - 产品经过精心优化，分析灵敏性能到达E2拷贝/反应。 - 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。 - 特异性高，引物是根据鲍曼不动杆菌DNA高度保守区设计，in silico分析发现它只能检测鲍曼不动杆菌，不会跟除此之外的其他细菌的DNA发生交叉反应。 - 本产品足够50次20μL体系的常规PCR反应。 - 本产品只能用于定性实验，不能用于定量实验。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |
| 规格及成分 |  | 成 份; 编号; 五孔盒包装. PCR MagicMix 3.0; 90805; 500μL（红盖）. 超纯水; 100935; 1mL（紫盖）. 鲍曼不动杆菌PCR引物混合液; yw13-52000; 100μL（白盖）. 鲍曼不动杆菌PCR阳性对照 （1×10E7拷贝/μL）; pc52000; 50μL（黄盖）. 使用手册; 13-52000sc; 1份. 注：为避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供专一的DNA片段作为阳性对照。 |  |
| 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。 |  |  |
| 自备试剂 |  | 样品DNA |  |  |
| 使用方法 |  | 一、样品DNA的制备 - 如果有N个细菌样品，必须设置N+2个提取反应，多出的两个中一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用试剂盒提供的鲍曼不动杆菌PCR阳性对照（1×10E7拷贝/μL，本试剂盒提供）用水稀释1000倍后得到的稀释液（（1×10E4拷贝/μL）10uL加上一定量的水作为制备的阳性对照（加水后其总体积跟样品体积一样，样品体积多少取决于所用试剂盒的要求）。可以直接用水作为制备的阴性对照。 - 用自选方法纯化上述N+2个样品的DNA。本试剂盒跟市场上大多数细菌DNA提取试剂盒兼容。也可以选用本公司的相关的核酸提取试剂盒。 二、设置PCR反应（20μL体系） - 标记N+4个PCR管，其中N+2个用于上步得到的DNA样品，额外增加的两个管一个用于PCR阳性对照，另一个用于PCR阴性对照。按照下表在各PCR管中加入下列成分： 成份; N+2个 样品管; PCR 阴性对照; PCR 阳性对照. PCR MagicMix 3.0; 各10μL; 10μL; 10μL. 鲍曼不动杆菌PCR引物混合液; 各2μL; 2μL; 2μL. 制备的N+2个DNA样品; 各8μL; 不加; 不加. 超纯水; 不加; 8μL; 不加. 第1步所得鲍曼不动杆菌PCR阳性对照稀释液（1×10E4拷贝/μL）; 不加; 不加; 8μL. - 上机进行PCR，PCR反应参数为: 过程; 温度; 时间. 预变性; 95℃; 5分钟. PCR反应 （30个循环）; 95℃; 45秒. 54℃; 45秒. 72℃; 30秒. 延伸; 72℃; 10分钟. 三、电泳分析 - 取10uL扩增产物进行常规琼脂糖电泳，检测扩增效果，由于扩增产物较短，建议用1.5%-2.0%的琼脂糖凝胶。 - 如果两个阴性对照（样品制备阴性对照或PCR阴性对照）有扩增产物，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析实验结果。如果所有样品和PCR阳性对照均无此扩增产物，则说明有系统性的问题（试剂，设备，程序，操作等），需要重复并排查原因。 - 如果没有上述两种情况，则实验有效，可以分析样品的扩增结果。N+2个样品中扩增产物的判断为阳性，无则判定为阴性。 |  |
| 关联产品 |  | 鲍曼不动杆菌PCR检测试剂盒 |  |  |

20210831dx