|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **天净沙系列** | **CAT#:13-66050**  **低温运输，-20℃保存** |  |
| **克氏锥虫PCR试剂盒**  ***Trypanosoma cruzi* PCR Kit** | |
| **使用手册V1.0** | |
| **江苏天净沙基因诊断技术有限公司**  **网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com** | | |
| **产品及特点** | 克氏锥虫（*Trypanosoma cruzi*）是锥虫属的一种原生生物，又译枯氏锥虫，属人体粪源性锥虫，是克氏锥虫病，或称恰加斯病的病原体。锥虫病是一种人兽共患病，也是一种重要的热带寄生虫病，主要流行于非洲和南美洲。锥虫病严重者可累及神经系统，部分患者还可迅速恶化，导致死亡。因此快速准确检测克氏锥虫具有重要的意义。本产品就是根据PCR原理开发的、专门检测克氏锥虫的PCR试剂盒。它具有以下特点：   1. 即开即用，用户只需要提供样品DNA模板。 2. 产品经过精心优化，分析灵敏性能到达1000拷贝/反应。 3. 提供阳性对照，便于排除假阴性实验。 4. 特异性高，引物是根据克氏锥虫DNA高度保守区设计，in silico分析发现它只能检测克氏锥虫，不会跟除此之外的其他生物的DNA发生交叉反应。 5. 本产品足够50次20μL体系的常规PCR反应。 6. 本产品只能用于定性实验，不能用于定量实验。 7. 本产品只能用于科研。 | | |
| **规格及成分** | 本产品使用五孔盒包装   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 成分 | 编号 | 规格 | 包装 | | 2×PCR MasterMix  （电泳法） | 990805 | 0.5 mL | 0.5 mL本色管 | | 超纯水 | 210806 | 1 mL | 1.5 mL蓝盖管 | | 克氏锥虫PCR引物混合液 | yw13-66050 | 100 μL | 0.5 mL白盖管 | | 克氏锥虫PCR阳性对照  (1×10E4拷贝/μL) | pc66050-AY520036 | 250 μL | 0.5 mL黄盖管 | | 使用手册 | 13-66050sc | 1份 | 无 | | | |
| **运输及保存** | 低温运输，-20℃保存，保存期限为一年。阳性对照需要单独放置，不要污染其他试剂。 | | |
| **自备试剂** | 样品DNA。 | | |
| **使用方法** | **一、样品DNA的制备**   1. 如果有N个样品，必须设置N+2个提取，多出的一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用试剂盒提供的PCR阳性对照（1×10E4拷贝/μL）作为制备的阳性对照，直接用水作为制备的阴性对照。   2. 用自选方法纯化样品的DNA，本试剂盒跟市场上大多数核酸纯化试剂盒兼容。也可以选用本公司的相关的核酸提取试剂盒。  **二、设置PCR反应（20 μL体系）**  3. 对N+2个样品，在PCR时需要增加一个PCR阳性对照和一个PCR阴性对照，故需要设置N+4个反应。在N+4个PCR管中分别加入下列成分：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **成分** | **N+2个**  **样品管** | **PCR阴性对照管** | **PCR阳性对照管** | | 2×PCR MasterMix  （电泳法） | 各10 μL | 10 μL | 10 μL | | 克氏锥虫PCR引物混合液 | 各2 μL | 2 μL | 2 μL | | N+2个样品DNA模板 | 各8 μL | - | - | | PCR阴性对照（超纯水） | - | 8 μL | - | | 克氏锥虫PCR阳性对照  (1×10E4拷贝/μL) | - | - | 8 μL |  1. 按下表设置PCR反应：  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **过程** | **温度** | **时间** | | 预变性 | 95℃ | 5 min | | PCR反应  （35个循环） | 95℃ | 30 sec | | 55℃ | 30 sec | | 72℃ | 60 sec | | 最后延伸 | 72℃ | 10 min |   **三、电泳检测**  5. 取10uL扩增产物进行常规琼脂糖电泳，检测扩增效果，由于扩增产物较短，建议用1.5%-2.0%的琼脂糖凝胶。  6. 阳性样品预期得到的扩增产物长度为XXXbp。如果两个阴性对照（样品制备阴性对照或PCR阴性对照）有此扩增产物，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析实验结果。 如果所有样品和PCR阳性对照均无此扩增产物，则说明有系统性的问题（试剂，设备，程序，操作等），需要重复并排查原因。  7. 如果没有上述两种情况，则实验有效，可以分析样品的扩增结果。N+2个样品中扩增产物的判断为阳性，无则判定为阴性。 | | |
| **关联产品** | 克氏锥虫可视化LAMP扩增试剂盒 | | |

20220418lyh