| 天净沙系列 | CAT#:13-73901 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锦鲤疱疹病毒Sph基因PCR试剂盒 Koi Herpesvirus Sph PCR Kit |  |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 |  | 锦鲤疱疹病毒（Koi herpesvirus），简称KHV，又名鲤鱼肾炎及鳃坏疽病毒。国将鲤鱼肾炎及鳃坏疽其列为二类动物疫病，是世界动物卫生组织（OIE）必须申报的疾病。因此对锦鲤疱疹病毒进行快速灵敏的诊断具有重要的意义。本产品就是为此目的、根据PCR原理开发的产品，针对锦鲤疱疹病毒聚合酶基因(Sph)进行PCR检测。它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供DNA模板。 - 引物经过精心优化，专一性强，只扩增锦鲤疱疹病毒Sph基因。 - 检测灵敏度在1000拷贝/反应左右。 - 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。 - PCR mix中含上样染料，PCR后可以直接上样电泳。 - 本试剂盒足够做20μL体系的PCR 50次。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |
| 规格及成分 |  | 成 份; 编 号; 五孔盒包装. PCR MagicMix 3.0; 90805; 0.5mL（本色管）. 超纯水; 210806; 1 mL（蓝盖管）. 锦鲤疱疹病毒Sph基因PCR 引物混合液; yw13-73901; 100 μL（白盖管）. 锦鲤疱疹病毒Sph基因PCR 阳性对照（1×10E4拷贝/μL）; pc60908-73901; 250 μL（黄盖管）. 使用手册; 13-73901sc; 1份. |  |
| 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为一年。阳性对照需要单独放置，不要污染其他试剂。 |  |  |
| 自备试剂 |  | 样品DNA。 |  |  |
| 使用方法 |  | 一、样品DNA的制备 - 如果有N个样品，必须设置N+2个提取，多出的一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10μL本试剂盒提供的阳性对照再加上一定量的水使总体积跟试剂盒要求的起始样品体积一样，以此作为PC。另外用水作为NC。 - 用自选方法纯化样品的DNA和两个对照。本试剂盒跟市场上大多数病毒DNA提取试剂盒兼容。 二、设置PCR反应（40 μL体系） - 对N+2个样品，在PCR时需要增加一个PCR阳性对照和一个PCR阴性对照，故需要设置N+4个反应。在N+4个PCR管中分别加入下列成分： 成分; N+2个 样品管; PCR阴性对照; PCR阳性对照. PCR MagicMix 3.0; 各10 μL; 10 μL; 10 μL. 锦鲤疱疹病毒Sph基因PCR 引物混合液; 各2 μL; 2 μL; 2 μL. N+2个样品DNA模板; 各8 μL; -; -. 超纯水; -; 8 μL; -. 锦鲤疱疹病毒Sph基因PCR 阳性对照（1×10E4拷贝/μL）; -; -; 8 μL. - 按下表设置PCR反应： 过程; 温度; 时间. 预变性; 95℃; 5 min. PCR反应 （35个循环）; 95℃; 15 sec. 63℃; 15 sec. 72℃; 60 sec. 最后延伸; 72℃; 10 min. 三、电泳检测 - 取10uL扩增产物进行常规琼脂糖电泳，检测扩增效果，由于扩增产物较短，建议用1.5%的琼脂糖凝胶。 - 阳性样品预期得到的扩增产物长度为526bp。如果两个阴性对照（样品制备阴性对照或PCR阴性对照）有此扩增产物，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析实验结果。如果所有样品和PCR阳性对照均无此扩增产物，则说明有系统性的问题（试剂，设备，程序，操作等），需要重复并排查原因。 - 如果没有上述两种情况，则实验有效，可以分析样品的扩增结果。N+2个样品中扩增产物的判断为阳性，无则判定为阴性。 |  |
| 关联产品 |  | 锦鲤疱疹病毒Sph基因染料法qPCR试剂盒 |  |  |

20220303dx