| 天净沙系列 |  | CAT#:13-87800 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人类嗜T淋巴细胞病毒电泳法RT-PCR试剂盒 Human T-cell Lymphoma Virus RT-PCR Kit |  |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 人类嗜T淋巴细胞病毒(Human T-cell Lymphoma Virus，HTLV)是一种 致瘤性RNA病毒，属慢病毒亚科，可分为Ⅰ型和Ⅱ型。近来发现该病毒在人类可引起多种疾病:Ⅰ型可引起成人T细胞白血病/淋巴瘤、热带痉挛性截瘫以及其他具有相关性的脊髓病等;Ⅱ型与T-多毛细胞/巨粒细胞白血病等疾病相关，两类病毒都会对人体健康造成严重损害，因此快速灵敏诊断具有重要意义。本产品就是为满足此需求而开发的、专门检测人类嗜T淋巴细胞病毒检测的RT-PCR试剂盒，它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供样品RNA模板。 - 产品经过精心优化，分析灵敏性能到达10000拷贝/反应。 - 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。 - 特异性高，引物是根据人类嗜T淋巴细胞病毒RNA高度保守区设计，只能检测人类嗜T淋巴细胞病毒，不会跟除此之外的其他生物的RNA发生交叉反应。 - 本产品足够50次20μL体系的RT-PCR反应。 - 本产品只能用于定性实验，不能用于定量实验。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |
|  | 规格及成分 |  | 本产品采用5孔盒包装 成分; 编号; 规格; 包装材料. 2×RT-PCR Buffer; 91202a; 500 μL; 0.5mL本色盖. RT-PCR酶混合液; 91202b; 50μL; 0.5mL红盖管. 超纯水; 210806; 1 mL; 1.5mL蓝盖管. 人类嗜T淋巴细胞病毒RT-PCR引物混合液; yw14-87800; 100 μL; 0.5mL白盖管. 人类嗜T淋巴细胞病毒RT-PCR阳性对照（1×10E4拷贝/μL）; pc87800; 250 μL; 0.5mL黄盖管. 使用手册; 13-87800sc; 1份; 1份. 注：为避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供专一的DNA片段作为阳性对照。如果需要RNA片段作为阳性对照的需要单独定制。 |  |
|  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。 |  |  |
|  | 自备试剂 |  | 样品RNA |  |  |
|  | 使用方法 |  | 一、样品RNA的制备 - 如果有N个样品，必须设置N+2个提取反应，多出的两个中一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10μL试剂盒提供的RT-PCR阳性对照（1×10E4拷贝/μL）再加上一定量的水作为制备的阳性对照，加水后其总体积跟核酸纯化试剂盒所要求的起始样品体积一样。可以用水作为制备的阴性对照。 - 用自选方法纯化上述N+2个样品的RNA。本试剂盒跟市场上大多数样品RNA提取试剂盒兼容，也可以选用本公司的相关的核酸提取试剂盒。 二、设置RT-PCR反应（20μL体系） - 标记N+4个PCR管，其中N+2个用于上步得到的RNA样品，额外增加的两个管一个用于RT-PCR阳性对照，另一个用于RT-PCR阴性对照。按照下表在各PCR管中加入下列成分： 成份; N+2个 样品管; RT-PCR阴性对照; RT-PCR阳性对照. 2×RT-PCR Buffer; 各10 μL; 10 μL; 10 μL. RT-PCR酶混合液; 1 μL; 1 μL; 1 μL. 人类嗜T淋巴细胞病毒RT-PCR引物混合液; 各2 μL; 2 μL; 2 μL. 制备的N+2个RNA样品; 各7 μL; 不加; 不加. 超纯水; 不加; 7 μL; 不加. 人类嗜T淋巴细胞病毒RT-PCR阳性对照（1×10E4拷贝/μL）; 不加; 不加; 7 μL. - 上机进行RT-PCR，RT-PCR反应参数为: 过程; 温度; 时间. 逆转录; 42℃; 55分钟. 预变性; 95℃; 5分钟. PCR反应 （30个循环）; 95℃; 15秒. 55℃; 60秒. 72℃; 60秒. 延伸; 72℃; 10分钟. 三、电泳分析 - 取10uL扩增产物进行常规琼脂糖电泳，检测扩增效果，由于扩增产物较短，建议用1.5%-2.0%的琼脂糖凝胶。 - 阳性样品预期得到的扩增产物长度为167bp。如果两个阴性对照（样品制备阴性对照或RT-PCR阴性对照）有此扩增产物，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析实验结果。 - 如果所有样品和RT-PCR阳性对照均无此扩增产物，则说明有系统性的问题（试剂，设备，程序，操作等），需要重复并排查原因。 - 如果没有上述两种情况，则实验有效，可以分析样品的扩增结果。N+2个样品中扩增产物的判断为阳性，无则判定为阴性。 |  |
|  | 关联产品 |  | 人类嗜T淋巴细胞病毒荧光及可视化RT-LAMP检测试剂盒 |  |  |

20220621wmx