| 天净沙系列 | CAT#:15-00003 低温运输,-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 人端粒酶活性检测试剂盒 （TRAP PCR探针法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 端粒酶存在于85-90%的肿瘤组织中，因此通过检测端粒酶活性就能早期诊断大多数肿瘤。目前最常用的检测端粒酶活性的方法就是TRAP (telomeric repeat amplification protocol，端粒重复片段扩增)，它利用端粒酶能在底物DNA末端添加不同数量的TTAGGG序列这一特点，通过PCR检测延伸产物而高效检测端粒酶活性。本产品基于此原理开发的人端粒酶活性检测试剂盒。它具有以下特征： - 一站式，提供从细胞裂解到探针法qPCR的所有试剂，免去繁琐的PCR后续检测。 - 一管式操作，端粒酶延伸和探针法qPCR在同一体系中完成，方便快捷。 - 提供改进的的内参，可有效排除PCR假阴性。 - 改良的TS模板和PCR引物，探针法检测，免去了TRAP中常见的引物二聚体的干扰。 - 既可用于培养细胞，也可用于实体组织。 - 灵敏度高，最低可以检测到10个肿瘤细胞中的端粒酶活性。 - 本产品足够50次20uL体系的检测。 - 本产品只能用于科研。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品采用小扁盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. TRAP专用细胞裂解液; 15-00003a; 10 mL; 10mL本色瓶. 探针法qPCR MasterMix; 90805b; 1.0 mL; 0.5mL黄盖管. 荧光PCR专用模板稀释液; xs15-00003; 1.5 mL; 1.5mL本色管. 人TRAP检测阳性对照 （10E7拷贝/μL）; Pc15-00003; 50 μL; 0.5mL红盖管. 人TRAP检测内参; ic15-111009; 250 μL; 0.5mL白盖管. 人TRAP模板-引物-探针 混合液; myp15-00003; 250 μL; 0.5mL绿盖管. 超纯水; 100935; 1 mL; 1.5mL蓝盖管. 使用手册; 15-00003sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 蛋白浓度测定试剂盒 |
| 使用方法 | 一：标准曲线样品的制备 （以阳性对照10E1-10E6拷贝/μL这6个10倍稀释度和内参固定在10E3拷贝/μL为例）。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分）。 - 标记6个离心管，分别为6，5，4，3，2，1，0。 - 在0号管中加入280μL荧光PCR专用模板稀释液，35μL本试剂盒提供的人TRAP检测内参，震荡一分钟混匀。 - 用带芯枪头分别将上步得到的混合液按45μL/管加入到标记的1-6号管中，最好用带芯枪头（下同）。 - 在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的人TRAP检测阳性对照(试剂盒提供)，充分震荡1分钟，得1×10E6拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 - 换枪头，在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1×10E5拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 - 换枪头，在4号管中加入5 μL 1×10E5拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1×10E4拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 - 重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线阳性样品，每个样品中内参的浓度固定为10E3拷贝/μL。放冰上待用。 二：端粒酶的提取 注意：端粒酶的组成成分中有RNA，极容易被降解，因此，应该跟提取RNA一样，尽量在低温条件下快速操作、最好使用固相RNase清除剂清洁试验台。在首次使用时，将100μL本试剂盒提供的人TRAP检测内参加入到TRAP专用细胞裂解液中，摇匀后分装到-20℃长期保存，每次只取所需量。 - 对冷冻的实体组织：将50-100mg冷冻组织在液氮中用预冷的研磨器研磨成粉末，再转移到预冷的玻璃匀浆器中，加入200μL 预冷的TRAP专用细胞裂解液，温和手动匀浆数次后冰浴30分钟，每间隔数分钟涡旋振荡一次，共5-6 次，然后直接进入第3步操作。为保证裂解效果，可在显微镜下观察确保大部分细胞已经裂解。如果组织样品不足50-100mg，可以按比例降低TRAP专用细胞裂解液的用量。 - 对新鲜的培养细胞和组织：用自备的预冷PBS洗涤10E5-10E6个经过胰酶处理的细胞或50-100mg新鲜组织，3000g 4℃离心5分钟，弃上清；加入200μL预冷的TRAP细胞裂解液悬浮细胞或组织。对新鲜细胞：涡旋振荡10秒后置冰浴30分钟，每间隔数分钟涡旋振荡一次，共5-6 次。对新鲜组织：在冰上用玻璃匀浆器轻柔匀浆后冰浴30分钟，每间隔数分钟涡旋振荡一次，共5-6 次。如果细胞不足1×10E6或50-100mg，可按比例降低TRAP裂解液的用量。 - 12000-14000g 4℃离心20分钟，收集160μL上清（含端粒酶）。 - 取部分上清液用于测定总蛋白浓度。可通过测定A215和A225计算总蛋白浓度，计算公式是蛋白质浓度（μg/μL）=0.144×（A215-A225）×稀释倍数，也可使用自备的BCA试剂盒测定总蛋白浓度。本试剂盒制备的细胞裂解物的总蛋白浓度一般在10-750 ng/μL。 - 测出各样品的蛋白浓度后，可以根据起始细胞或实体组织用量和最终蛋白量计算出每μL裂解液上清所对应的细胞数或实体组织mg数。可用TRAP专用细胞裂解液将各样品的蛋白浓度（或所对应的细胞数）调成一样，然后分装合适的量放-80℃长期保存（可存放一年）。 - 对每个裂解液上清，从上步分装的N管中取一管进行热灭活（95℃处理10分钟灭活端粒酶）后再放-80℃长期保存，此管将作为该裂解液上清的无端粒酶对照，可以反复使用。 二：TRAP反应 - 确定TRAP时每个裂解液上清的使用量：可以按每个反应加入相同的总蛋白量或其所对应的细胞数或实体组织mg数来设置TRAP反应。为便于分析比较，每个TRAP反应所用的蛋白量（或对应的细胞数）必须一样。如果选择细胞数，一般不要超过1000个细胞/反应。由于样本中一般都有高浓度的不明Taq DNA聚合酶抑制物（TRAP失败最常见的原因），因此最佳结果往往是将裂解液上清稀释10-1000倍后得到。如果选择稀释，每个样品的稀释度也需要保持一致。 - 设置PCR反应。如果有N各裂解液上清样品，每个样品做1次重复，则需要设置2N+8个PCR反应管。多1倍是因为每个裂解液上清样品都有一个对应的无端粒酶对照。其中6个用于制备标准曲线，还多出的2个样品分别是TRAP反应阳性对照和阴性对照。 - 对2N+8个反应，可在一个离心管中加入4 μL×（2N+9）的超纯水，10 μL×（2N+9）的探针法PCR MagicMix，最后加入4 μL×（2N+9）人TRAP模板-引物-探针混合液，轻柔吹打混匀后在将混合液分装到2N+8个PCR管中，每管分18 μL。 - 最后，在按下表加入各成分使得总体积为20μL： 成份; N个 样品管; N个无端粒酶对照管; TRAP 阴性对照; TRAP 阳性对照; 标准曲线样品管1-6. N个裂解液上清; 各2μL; -; -; -; -. N个裂解液上清的无端粒酶对照; -; 各2μL; -; -; -. TRAP专用 细胞裂解液; -; -; 2μL; -; -. 合成的人 端粒酶底物; -; -; -; 2μL; -. 第7步所得的6个标准曲线阳性样品; -; -; -; -; 各2μL（1号样到1号管，2号样到2号管…）. - 吹打混匀后进行PCR扩增，扩增条件（仅供参考，用户可优化）如下： 步骤; 参数. 端粒酶延伸; 30℃ 30分. 端粒酶灭活; 95℃ 5分. 第一轮PCR; 94℃ 30秒，55℃ 60秒，72℃ 30秒，共6次循环. 第二轮PCR; 94℃ 30秒，55℃ 30秒，72℃ 30秒，共30次循环 在72℃采集FAM和ROX通道的荧光. 最后延伸; 72℃ 3分，55℃ 25分. 三：结果分析 - 如果TRAP阳性对照的FAM信号结果为阴性（无Ct值），则整个TRAP实验无效，不需要分析数据，需要重复实验或跟厂家联系。如果TRAP阴性对照的FAM信号结果为阳性（有Ct值），说明环境污染，则整个TRAP实验无效，不需要分析数据，需要跟厂家联系。对任何FAM为阴性的样品，如果内参的ROX信号为阴性（无Ct值），则此样品的阴性结果无效，此样品需要重复实验。对任何阳性样品，如果内参的ROX信号为阴性（无Ct值），则此样品的阴性结果无效，此样品需要重复实验。 - 制作标准曲线。以制作标准曲线的1-6号阳性对照浓度的log值为横轴，分别以阳性对照（FAM通道）和内参（ROX通道）的Ct值为纵轴，绘制标准曲线，阳性对照的标准曲线为斜线，r2必须大于0.95，内参的标准曲线为一条跟X轴平行的横线。再以待测样品的Ct值从阳性对照的标准曲线上推算出样品DNA浓度的log值，再推算出其浓度，再根据此浓度推算出端粒酶活性的相对值。 |
| 疑难解答 | - 如果样品管有内参信号，但没有TRAP信号，制备细胞裂解物时可在TRAP细胞裂解液中加入1/100体积的自备RNase抑制剂以抑制RNase活性，并在端粒延伸反应后增加DNA纯化一步，纯化后的DNA再用于PCR（两步法）。可以采用PCR产物回收试剂盒纯化。 - 如果端粒酶灭活对照管出现FAM信号，则可能是TRAP扩增产物的污染，也可能是端粒酶没有彻底灭活，建议用RNase酶解法或酶解+热灭活法灭活端粒酶。 |
| 关联产品 | 超快核酸银染试剂盒 |

20220831dx