| 天净沙系列 | CAT#:15-175 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大肠杆菌基因组DNA残留探针法qPCR试剂盒 |  |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 |  | 大肠杆菌是生物制品生产中应用较为广泛的宿主细胞之一。理论上，存在于生物制品中的微量DNA杂质都可能转导异源基因到人体细胞， 最后导致癌变或其他病理变化。因此，中国药典2020年版三部规定，以细胞基质生产的生物制剂DNA残留量不能超过100pg/剂，以细菌或真菌基质生产的疫苗DNA残留量不能超过10 ng/剂。由于宿主细胞DNA残留量的控制是生物制品质量控制中非常重要的环节，因此本公司基于荧光定量PCR技术，开发了专门用于检测样品中大肠杆菌基因组DNA残留的本产品，它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供样品DNA模板。 - 引物和探针经过优化，分析灵敏性高，可以达到0.001pg/μL。 - 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。 - 特异性高，引物和探针是根据大肠杆菌DNA高度保守区设计，不会跟其他生物的DNA发生交叉反应。 - 既可用于定性检测，又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少为5个数量级。 - 本产品足够50次20μL体系的探针法荧光定量PCR反应。 - 本产品只能用于科研。 |  |
| 规格及成分 |  | 成分; 编号; 五孔盒包装. 2×Probe qPCR MagicMix; 190303; 0.5 mL（本色盖）. 荧光PCR专用模板稀释液; 180701; 1 mL（绿盖管）. 超纯水（PCR级）; 210806-1; 1 mL（蓝盖管）. 大肠杆菌qPCR 引物-探针混合液; yp15-175; 150 μL（棕盖管）. 大肠杆菌qPCR阳性对照(100pg/μL); pd175-HJB; 50 μL（黄盖管）. 使用手册; 15-175sc; 1份. |
| 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。 |  |
| 自备试剂 |  | 样品DNA。 |  |
| 使用方法 |  | 一、稀释标准曲线样品（以100pg-0.001pg/μL这6个10倍稀释度为例）。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分）。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供无传染性的DNA片段作为阳性对照。 - 标记6个离心管，分别为6，5，4，3，2，1。 - 用带芯枪头分别加入45 μL 荧光PCR专用模板稀释液，最好用带芯枪头，下同）。 - 在6号管中加入5 μL 1×100pg/μL 的阳性对照(试剂盒提供)，充分震荡1分钟，得1×10pg/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 - 换枪头，在5号管中加入5 μL 1×10pg/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1pg/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 - 换枪头，在4号管中加入5 μL 1pg/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得100ng/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 - 重复上面的操作直到得到从100pg/μL 到1ng/μL 共6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。 二、样品DNA的制备 - 如果有N个样品，最好设置N+2个提取，多出的一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10μL上步所得4号稀释液再加上一定量的水使总体积跟每次制备要求的体积一样，以此作为PC。另外用水作为NC。 - 用自选方法纯化样品的DNA，本试剂盒跟市场上大多数样品DNA提取试剂盒兼容。也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。 三、Probe qPCR反应（20μL体系，在样品制备室进行） - 如果做定量分析并且只做1次重复，则标记N+9个PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于PCR阴性对照（用水做模板），6个用于标准曲线。如果做定性分析并且只做1次重复，则标记N+4个PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于PCR阴性对照（用水做模板），1个用于PCR阳性对照（直接用第6步第4号管的阳性对照稀释液做模板）。下面只以定量分析为例描述操作步骤。 - 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后最后加）： 成分; 样品管 N+2个; PCR阴性对照; 标准曲线样品管 （1-6管）. 2×Probe qPCR MagicMix; 各10 μL; 10 μL; 各10 μL. 大肠杆菌菌qPCR 引物-探针混合液; 各3 μL; 3 μL; 各3 μL. N+2个待测DNA样本; 各7 μL; 不加; 不加. 超纯水; 不加; 7 μL; 不加. 第6步所得标准曲线样品稀释液（1-6号）; 不加; 不加; 各7μL（2号样到2号管，3号样到3号管…）. - 盖上盖子后上机，按下面参数进行PCR： 过程; 温度; 时间. 预变性; 95℃; 10 min. PCR反应 （45个循环）; 94℃; 20 sec. 53℃; 30 sec（采集FAM通道的荧光信号）. 五、数据处理 - 以阳性对照浓度的log值为横轴，以Ct值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的Ct值从标准曲线上推算出样品DNA浓度的log值，再通过样品DNA浓度的log值推算出其浓度。 |
| 关联产品 |  | 大肠杆菌菌荧光及可视化LAMP检测试剂盒 |  |

20220208dx