
	天净沙系列
	CAT#:16-18000
低温运输，-20℃保存
	[image: image1.jpg]BINGENE





	
	狂犬病病毒通用荧光及可视化RT-LAMP试剂盒

Rabies Virus Fluorescent & Colorimetric RT-LAMP Kit

	
	使用手册V1.0



	江苏天净沙基因诊断技术有限公司
网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com

	产品及特点
	狂犬病病毒（Rabies Virus, RV）属于弹状病毒科狂犬病毒属，为RNA病毒，它是引起狂犬病的病原体。狂犬病毒会引发狂犬病，属于人畜共患的传染病。由于该病毒能对人体健康造成严重损害，因此狂犬病病毒的快速准确鉴定有重要意义，为此本公司根据独有的双染料RT-LMAP技术，开发了简单快捷的狂犬病病毒RT-LAMP检测试剂盒，它具有下列特点：

即开即用，用户只需要提供病毒RNA样品。
恒温扩增，可以不需要荧光PCR等贵重仪器。

含可见光和荧光染料，既可以用金属浴和水浴扩增用可见光肉眼判断结果，也可用荧光PCR仪进行实时荧光检测。

检测灵敏性一般比RT-PCR高10倍以上，分析灵敏度可以达到100拷贝/反应左右。

特异性高，根据狂犬病病毒RNA保守序列设计4条特异引物，不会跟其他生物的RNA发生交叉反应。

一般30分钟内出结果，比RT-PCR快。
提供无传染性的阳性对照，便于分析实验结果。

本产品只能用于定性分析，不推荐用于定量分析。

上样量大，对20 μL的反应体系，最大样品加样量高达到13μL。
内含的dUTP-UNG可防交叉污染。
本产品足够50次20 μL体系的染料法荧光及可视化RT-LAMP扩增。
只可用于科研。

	规格及成分
	本产品采用五孔盒包装

成份

编号

规格

包装材料

RT-LAMP MasterMix

（可视化染料-荧光染料，待加酶）

211224a
200μL
0.5 mL本色盖
逆转录酶-扩增酶混合液

211208b

100μL
0.5 mL红盖管
20×狂犬病病毒RT-LAMP

引物混合液

yw16-18000
50μL

0.5 mL白盖管
狂犬病病毒RT-LAMP
阳性对照（1×10E4拷贝/μL）
Pc18000
250μL

0.5 mL黄盖管
超纯水
210806
1 mL
1.5 mL蓝盖管

使用手册
16-18000sc
1份
无


	运输及保存
	低温运输，-20℃保存，保存期限为一年。

	自备试剂
	待测样品。

	使用方法

	一、样品RNA的制备

用自选方法纯化样品RNA，本试剂盒跟市场上大多数RNA提取试剂盒兼容，包括本公司的免提取的核酸释放剂。
如果有N个样品，则需要做N+2个样品制备，包括一个样品制备阳性对照（PC）和一个样品制备阴性对照（NC）。PC用10μL本试剂盒提供的阳性对照（1×10E4拷贝/μL）加一定量的水充当，总体积必须核酸纯化试剂盒所要求的起始样品体积一样，NC用水替代。
二、RT-LAMP反应（20μL体系）

注意：第一次使用一个新的试剂盒时，必须先将100uL逆转录酶-扩增酶混合液全部加入到RT-LAMP MasterMix（可视化染料-荧光染料，待加酶）中，盖上盖子后轻柔颠倒1分钟混匀，然后再取用。
反应设置：如果有N+2个RNA纯化样品，则最好设置N+4个RT-LAMP扩增，增加RT-LAMP阴性对照和RT-LAMP阳性对照各1个。在N+4个PCR管中加入下列成分：

成分

N+2个
样品管
RT-LAMP
阴性对照
RT-LAMP
阳性对照
RT-LAMP MasterMix

（可视化染料-荧光染料，已加酶）
各6 μL

6 μL

6 μL
20×狂犬病病毒
RT-LAMP引物混合液

各1 μL

1 μL
1 μL

N+2个样品RNA

各13 μL

-

-

超纯水
-
13 μL

-
狂犬病病毒RT-LAMP
阳性对照（1×10E4拷贝/μL）
-
-
13 μL

本产品含两种染料，故最好使用荧光PCR仪器进行扩增。设置60次循环，每次65℃保温1分钟，采集SYBR通道的荧光信号。
三、结果分析

电泳分析：由于取样时非常容易产生气溶胶污染，污染实验环境并且非常难清除污染，所以强烈建议不要采取此方法分析实验结果。即使使用，也要在不同的房间，使用不同的移液枪操作。具体做法是取10μL RT-LAMP扩增产物跟自备上样液混合后进行2%琼脂糖凝胶电泳。RT-LAMP阳性对照必须有正常RT-LAMP条带（200bp左右的梯形扩增产物），RT-LAMP阴性结果必须无条带，否则实验结果无效。如果RT-LAMP阳性对照和阴性对照结果正常，再分析待测样品。典型的电泳结果见下表，奇数样为阴性结果，偶数样为阳性结果：

[image: image2.png]—
—

10

Y




可将光（肉眼）分析：样品制备阳性对照和RT-LAMP阳性对照的反应液将呈蓝色，样品制备阳性对照和RT-LAMP阳性对照的反应液将呈淡蓝色或无色，否则提取实验或扩增实验无效。如果阳性和阴性对照结果正常，则实验有效，可以分析样品的情况。样品管的颜色接近扩增阳性对照管则说明样品为阳性，如果接近阴性对照则说明待测样品为阴性。典型的可将光检测结果见左图（9为阴性，10为阳性）。
[image: image3.png]L] BB
9 10 9 10





荧光分析（仅限于用qPCR仪进行反应的场景）：样品制备阳性对照和RT-LAMP阳性对照的反应液将有标准的S扩增曲线，样品制备阴性对照和RT-LAMP阴性对照的反应液将没呈平线，没有S曲线，否则提取实验或扩增实验无效。如果阳性和阴性对照结果正常，则实验有效，可以分析样品的情况。样品管的荧光曲线为S型，则说明样品为阳性，如果为平线则说明待测样品为阴性。典型的荧光检测结果见下图。左边为阳性，右边为阴性。

[image: image4.jpg]Positive Samples





[image: image5.jpg]o5 EEEEEFEEEES

Negative Samples

SR







	关联产品
	狂犬病病毒荧光定量RT-PCR试剂盒


20220711dx
