| 天净沙系列 | CAT#:16-19200 低温运输，-20℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 流行性出血热病毒荧光及可视化RT-LAMP试剂盒 Epizootic Hemorrhagic Disease Virus Fluorescent & Colorimetric RT-LAMP Kit |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |
| 产品及特点 | 出血热即流行性出血热又称肾综合征出血热，是危害人类健康的重要传染病，是由流行性出血热病毒（Epizootic Hemorrhagic Disease Virus，EHDV）引起的，主要传播为动物源性，病毒能通过宿主动物的血及唾液、尿、便排出，鼠向人的直接传播是人类感染的重要途径。以发热、出血、充血、低血压休克及肾脏损害为主要临床表现。因此流行性出血热病毒的快速准确鉴定有重要意义，为此本公司根据独有的双染料RT-LMAP技术，开发了简单快捷的流行性出血热病毒RT-LAMP检测试剂盒，它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供病毒RNA样品。 - 恒温扩增，可以不需要荧光PCR等贵重仪器。 - 含可见光和荧光染料，既可以用金属浴和水浴扩增用可见光肉眼判断结果，也可用荧光PCR仪进行实时荧光检测。 - 检测灵敏性一般比RT-PCR高10倍以上，分析灵敏度可以达到100拷贝/反应左右。 - 特异性高，根据流行性出血热病毒RNA保守序列设计4条特异引物，不会跟其他生物的RNA发生交叉反应。 - 一般30分钟内出结果，比RT-PCR快。 - 提供无传染性的阳性对照，便于分析实验结果。 - 本产品只能用于定性分析，不推荐用于定量分析。 - 上样量大，对20 μL的反应体系，最大样品加样量高达到13μL。 - 内含的dUTP-UNG可防交叉污染。 - 本产品足够50次20 μL体系的染料法荧光及可视化RT-LAMP扩增。 - 只可用于科研。 |  |  |
| 规格及成分 | 本产品采用五孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. RT-LAMP MasterMix （可视化染料-荧光染料，待加酶）; 211224a; 200μL; 0.5 mL本色盖. 逆转录酶-扩增酶混合液; 211208b; 100μL; 0.5 mL红盖管. 20×流行性出血热病毒RT-LAMP 引物混合液; yw16-19200; 50μL; 0.5 mL白盖管. 流行性出血热病毒RT-LAMP 阳性对照（1×10E4拷贝/μL）; Pc19200; 250μL; 0.5 mL黄盖管. 超纯水; 210806; 1 mL; 1.5 mL蓝盖管. 使用手册; 16-19200sc; 1份; 无. |  |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，保存期限为一年。 |  |  |
| 自备试剂 | 待测样品。 |  |  |
| 使用方法 | 一、样品RNA的制备 - 用自选方法纯化样品RNA，本试剂盒跟市场上大多数RNA提取试剂盒兼容，包括本公司的免提取的核酸释放剂。 - 如果有N个样品，则需要做N+2个样品制备，包括一个样品制备阳性对照（PC）和一个样品制备阴性对照（NC）。PC用10μL本试剂盒提供的阳性对照（1×10E4拷贝/μL）加一定量的水充当，总体积必须核酸纯化试剂盒所要求的起始样品体积一样，NC用水替代。 二、RT-LAMP反应（20μL体系） - 注意：第一次使用一个新的试剂盒时，必须先将100uL逆转录酶-扩增酶混合液全部加入到RT-LAMP MasterMix（可视化染料-荧光染料，待加酶）中，盖上盖子后轻柔颠倒1分钟混匀，然后再取用。 - 反应设置：如果有N+2个RNA纯化样品，则最好设置N+4个RT-LAMP扩增，增加RT-LAMP阴性对照和RT-LAMP阳性对照各1个。在N+4个PCR管中加入下列成分： 成分; N+2个 样品管; RT-LAMP 阴性对照; RT-LAMP 阳性对照. RT-LAMP MasterMix （可视化染料-荧光染料，已加酶）; 各6 μL; 6 μL; 6 μL. 20×流行性出血热病毒 RT-LAMP引物混合液; 各1 μL; 1 μL; 1 μL. N+2个样品RNA; 各13 μL; -; -. 超纯水; -; 13 μL; -. 流行性出血热病毒RT-LAMP 阳性对照（1×10E4拷贝/μL）; -; -; 13 μL. - 本产品含两种染料，故最好使用荧光PCR仪器进行扩增。设置60次循环，每次65℃保温1分钟，采集SYBR通道的荧光信号。 三、结果分析 - 电泳分析：由于取样时非常容易产生气溶胶污染，污染实验环境并且非常难清除污染，所以强烈建议不要采取此方法分析实验结果。即使使用，也要在不同的房间，使用不同的移液枪操作。具体做法是取10μL RT-LAMP扩增产物跟自备上样液混合后进行2%琼脂糖凝胶电泳。RT-LAMP阳性对照必须有正常RT-LAMP条带（200bp左右的梯形扩增产物），RT-LAMP阴性结果必须无条带，否则实验结果无效。如果RT-LAMP阳性对照和阴性对照结果正常，再分析待测样品。典型的电泳结果见下表，奇数样为阴性结果，偶数样为阳性结果： - 可将光（肉眼）分析：样品制备阳性对照和RT-LAMP阳性对照的反应液将呈蓝色，样品制备阳性对照和RT-LAMP阳性对照的反应液将呈淡蓝色或无色，否则提取实验或扩增实验无效。如果阳性和阴性对照结果正常，则实验有效，可以分析样品的情况。样品管的颜色接近扩增阳性对照管则说明样品为阳性，如果接近阴性对照则说明待测样品为阴性。典型的可将光检测结果见左图（9为阴性，10为阳性）。 - 荧光分析（仅限于用qPCR仪进行反应的场景）：样品制备阳性对照和RT-LAMP阳性对照的反应液将有标准的S扩增曲线，样品制备阴性对照和RT-LAMP阴性对照的反应液将没呈平线，没有S曲线，否则提取实验或扩增实验无效。如果阳性和阴性对照结果正常，则实验有效，可以分析样品的情况。样品管的荧光曲线为S型，则说明样品为阳性，如果为平线则说明待测样品为阴性。典型的荧光检测结果见下图。左边为阳性，右边为阴性。 |  |
| 关联产品 | 流行性出血热病毒荧光定量RT-PCR试剂盒 |  |  |

20220711dx