| 天净沙系列 |  |  | CAT#:16-23000 低温运输，-20℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非洲猪瘟病毒可视化染料-荧光染料LAMP试剂盒African Swine Fever Virus Colorimetric &Fluorescent LAMP Kit |  |  |
|  |  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 | 非洲猪瘟(African Swine Fever、ASF)是由非洲猪瘟病毒(African Swine Fever Virus、ASFV) 引起猪的一种急性、热性、高度接触传染性疾病，病死率几乎高达100%，ASF最近在我国爆发，给我国养猪业造成重大损失，因此ASFV的快速准确鉴定对该病的预防和检疫有着重要作用，为此本公司开发了简单快捷的ASFV双染料LAMP检测试剂盒，它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供DNA样品。 - 恒温扩增，可以不需要荧光PCR等贵重仪器。 - 含可见光和荧光染料，既可以用金属浴和水浴扩增用可见光肉眼判断结果，也可用荧光PCR仪进行实时荧光检测。 - 检测灵敏性一般比PCR高10倍以上。 - 特异性高，根据非洲猪瘟病毒保守序列设计4条特异引物，不会跟其他生物的DNA发生交叉反应。 - 一般30分钟内出结果，比PCR快。 - 上样量大，对20μL的反应体系，最大样品加样量高达到14μL。 - 内含的dUTP-UNG可防交叉污染。 - 提供无传染性的阳性对照，便于分析实验结果。 - 本产品只能用于定性分析，不推荐用于定量分析。 - 本产品足够50次20μL体系的荧光及可视化LAMP扩增。 - 只可用于科研。 |  |  |  |
|  | 规格及成分 | 本产品采购5孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 4×LAMP MasterMix （可视化染料-荧光染料双染料法，待加酶）; 211223a; 200μL; 0.5mL本盖管. Bst DNA聚合酶2.0; 11-220319; 50μL; 0.5mL红盖管. 20×非洲猪瘟病毒LAMP 引物混合液; yw16-23000-yjf; 50μL; 0.5mL白盖管. 非洲猪瘟病毒LAMP阳性对照 （1×10E4拷贝/μL）; pc23000-P72; 250μL; 0.5mL黄盖管. 超纯水; 210806; 1 mL; 1.5mL蓝盖管. 使用手册; 16-23000sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，保存期限为一年。 |  |  |  |
|  | 自备试剂 | 待测样品。 |  |  |  |
|  | 使用方法 | 一、样品DNA的制备 - 用自选方法纯化样品DNA，本试剂盒跟市场上大多数DNA提取试剂盒兼容，包括本公司的免提取的核酸释放剂。 - 如果有N个样品，则需要做N+2个样品制备，包括一个样品制备阳性对照（PC）和一个样品制备阴性对照（NC）。PC用10μL本试剂盒提供的阳性对照（1×10E4拷贝/μL）加一定量的水作为样品制备PC，加水后的总体积跟所用核酸纯化试剂盒所要求的起始样本体积一致。NC用水替代。 二、LAMP反应（20μL体系） - 反应设置：第一次使用时请把所有Bst DNA聚合酶2.0（50μL，本试剂盒提供）加入到4×LAMP MasterMix（可视化染料-荧光染料双染料法，待加酶）中，轻 柔颠倒20次充分混匀，然后再取用。如果有N+2个DNA纯化样品，则最好设置N+4个LAMP扩增，增加LAMP扩增阳性对照和LAMP扩增阴性对照各1个。在N+4个PCR管中加入下列成分： 成分; N+2个 样品管; LAMP 阴性对照; LAMP 阳性对照. 4×LAMP MasterMix（加酶后）; 各5 μL; 5 μL; 5 μL. 20×非洲猪瘟病毒 LAMP引物混合液; 各1 μL; 1 μL; 1 μL. N+2个样品DNA; 各14 μL; -; -. 超纯水; -; 14 μL; -. 非洲猪瘟病毒LAMP阳性对照（1×10E4拷贝/μL）; -; -; 14 μL. - 如果使用金属浴或水浴保温，没有热盖，则每个反应管中加入50μL自备的PCR级石蜡油，否则保温期间反应体系的水分会蒸发到管盖下方凝集，反应体积变化，会严重影响反应效率，增加假阳性率。最后置于65℃保温60分钟进行扩增。 - 如果使用常规PCR仪进行LAMP反应，设置程序时必须打开热盖，设置成65℃保温60分钟进行扩增。 - 如果使用荧光定量PCR仪，则设置60次循环，每次65℃保温1分钟，采集SYBR通道的荧光信号。 三、结果分析 - 电泳分析：由于取样时非常容易产生气溶胶污染，污染实验环境并且非常难清除污染，所以强烈建议不要采取此方法分析实验结果。即使使用，也要在不同的房间，使用不同的移液枪操作。具体做法是取10μL LAMP扩增产物跟自备上样液混合后进行2%琼脂糖凝胶电泳。LAMP阳性对照必须有正常LAMP条带（200bp左右的梯形扩增产物），LAMP阴性结果必须无条带，否则实验结果无效。如果LAMP阳性对照和阴性对照结果正常，再分析待测样品。典型的电泳结果见下表，奇数样为阴性结果，偶数样为阳性结果： - 可将光（肉眼）分析：样品制备阳性对照和LAMP阳性对照的反应液将呈蓝色，样品制备阳性对照和LAMP阳性对照的反应液将呈淡蓝色或无色，否则提取实验或扩增实验无效。如果阳性和阴性对照结果正常，则实验有效，可以分析样品的情况。样品管的颜色接近扩增阳性对照管则说明样品为阳性，如果接近阴性对照则说明待测样品为阴性。典型的可将光检测结果见左图（9为阴性，10为阳性）。 - 荧光分析（仅限于用qPCR仪进行反应的场景）：样品制备阳性对照和LAMP阳性对照的反应液将有标准的S扩增曲线，样品制备阴性对照和LAMP阴性对照的反应液将没呈平线，没有S曲线，否则提取实验或扩增实验无效。如果阳性和阴性对照结果正常，则实验有效，可以分析样品的情况。样品管的荧光曲线为S型，则说明样品为阳性，如果为平线则说明待测样品为阴性。典型的荧光检测结果见下图。左边为阳性，右边为阴性。 |
|  | 关联产品 | 非洲猪瘟病毒荧光定量PCR试剂盒 |  |  |  |

20220923w