
	天净沙系列
	CAT#:16-32110
低温运输，-20℃保存
	[image: image1.jpg]BINGENE





	
	金黄色葡萄球菌可视化染料-荧光染料LAMP试剂盒
Staphylococcus aureus Colorimetric and Fluorescent LAMP Kit

	
	使用手册V1.0



	江苏天净沙基因诊断技术有限公司
网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com

	产品及特点
	金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus，S. aureus）也称“金葡菌”，隶属于葡萄球菌属，是革兰氏阳性菌代表，为一种常见的食源性致病微生物。该菌最适宜生长温度为37℃，pH为7.4，耐高盐，可在盐浓度接近10%的环境中生长。金黄色葡萄球菌常寄生于人和动物的皮肤、鼻腔、咽喉、肠胃、痈、化脓疮口中，空气、污水等环境中也无处不在。因此对金黄色葡萄球菌的快速准确鉴定有重要作用，为此本公司根据独有的双染料LMAP技术，开发了简单快捷的牛肠道病毒LAMP检测试剂盒，它具有下列特点：

即开即用，用户只需要提供DNA样品。
恒温扩增，可以不需要荧光PCR等贵重仪器。

含可见光和荧光染料，既可以用金属浴和水浴扩增用可见光肉眼判断结果，也可用荧光PCR仪进行实时荧光检测。

检测灵敏性一般比PCR高10倍以上。

特异性高，根据牛肠道病毒保守序列设计6条特异引物，不会跟其他生物的DNA发生交叉反应。
一般30分钟内出结果，比PCR快。
上样量大，对20 μL的反应体系，最大样品加样量高达到14 μL。
内含的dUTP-UNG可防交叉污染。

提供无传染性的阳性对照，便于分析实验结果。

本产品只能用于定性分析，不推荐用于定量分析。

本产品足够50次20 μL体系的荧光及可视化LAMP扩增。
只可用于科研。

	规格及成分
	本产品采购5孔盒包装

成份

编号

规格

包装材料

4×LAMP MasterMix （可视化染料-荧光染料双染料法，待加酶）
211223a
200μL
0.5mL本盖管
Bst DNA聚合酶2.0
11-220319
50μL
0.5mL红盖管

20×金黄色葡萄球菌LAMP

引物混合液

yw16-32110
50μL

0.5mL白盖管
金黄色葡萄球菌LAMP阳性对照

（1×10E4拷贝/μL）
60908-pc32110
250μL

0.5mL黄盖管

超纯水
210806
1 mL
1.5mL蓝盖管

使用手册
16-32110sc
1份
无


	运输及保存
	低温运输，-20℃保存，保存期限为一年。

	自备试剂
	待测样品。

	使用方法

	一、样品DNA的制备

用自选方法纯化样品DNA，本试剂盒跟市场上大多数DNA提取试剂盒兼容，包括本公司的免提取的核酸释放剂。
如果有N个样品，则需要做N+2个样品制备，包括一个样品制备阳性对照（PC）和一个样品制备阴性对照（NC）。PC用10μL本试剂盒提供的阳性对照（1×10E4拷贝/μL）加一定量的水作为样品制备PC，加水后的总体积跟所用核酸纯化试剂盒所要求的起始样本体积一致。NC用水替代。
二、LAMP反应（20μL体系）

反应设置：第一次使用时请把所有Bst DNA聚合酶2.0（50μL，本试剂盒提供）加入到 4×LAMP MasterMix（可视化染料-荧光染料双染料法，待加酶）中，轻 柔颠倒 20 次充分混匀，然后再取用。如果有N+2个DNA纯化样品，则最好设置N+4个LAMP扩增，增加LAMP扩增阳性对照和LAMP扩增阴性对照各1个。在N+4个PCR管中加入下列成分：

成分

N+2个
样品管
LAMP
阴性对照
LAMP
阳性对照
4×荧光/可见光LAMP MagicMix

（加酶后）

各5 μL

5 μL

5 μL
20×金黄色葡萄球菌
LAMP引物混合液

各1 μL

1 μL
1 μL

N+2个样品DNA

各14 μL

-

-

超纯水
-
14 μL

-
第2步所得阳性对照的10倍稀释液
-
-
14 μL

如果使用金属浴或水浴保温，没有热盖，则每个反应管中加入50μL自备的PCR级石蜡油，否则保温期间反应体系的水分会蒸发到管盖下方凝集，反应体积变化，会严重影响反应效率，增加假阳性率。最后置于65℃保温60分钟进行扩增。
如果使用常规PCR仪进行LAMP反应，设置程序时必须打开热盖，设置成65℃保温60分钟进行扩增。
如果使用荧光定量PCR仪，则设置60次循环，每次65℃保温1分钟，采集SYBR通道的荧光信号。
三、结果分析

电泳分析：由于取样时非常容易产生气溶胶污染，污染实验环境并且非常难清除污染，所以强烈建议不要采取此方法分析实验结果。即使使用，也要在不同的房间，使用不同的移液枪操作。具体做法是取10μL LAMP扩增产物跟自备上样液混合后进行2%琼脂糖凝胶电泳。LAMP阳性对照必须有正常LAMP条带（200bp左右的梯形扩增产物），LAMP阴性结果必须无条带，否则实验结果无效。如果LAMP阳性对照和阴性对照结果正常，再分析待测样品。典型的电泳结果见下表，奇数样为阴性结果，偶数样为阳性结果：

[image: image2.png]—
—

10

Y




可将光（肉眼）分析：样品制备阳性对照和LAMP阳性对照的反应液将呈蓝色，样品制备阳性对照和LAMP阳性对照的反应液将呈淡蓝色或无色，否则提取实验或扩增实验无效。如果阳性和阴性对照结果正常，则实验有效，可以分析样品的情况。样品管的颜色接近扩增阳性对照管则说明样品为阳性，如果接近阴性对照则说明待测样品为阴性。典型的可将光检测结果见左图（9为阴性，10为阳性）。
[image: image3.png]L] BB
9 10 9 10





荧光分析（仅限于用qPCR仪进行反应的场景）：样品制备阳性对照和LAMP阳性对照的反应液将有标准的S扩增曲线，样品制备阴性对照和LAMP阴性对照的反应液将没呈平线，没有S曲线，否则提取实验或扩增实验无效。如果阳性和阴性对照结果正常，则实验有效，可以分析样品的情况。样品管的荧光曲线为S型，则说明样品为阳性，如果为平线则说明待测样品为阴性。典型的荧光检测结果见下图。左边为阳性，右边为阴性。

[image: image4.jpg]Positive Samples





[image: image5.jpg]o5 EEEEEFEEEES

Negative Samples

SR







	关联产品
	金黄色葡萄球菌可视化染料-荧光染料LAMP试剂盒


20220905fn

