| 天净沙系列 | CAT#:211204-50 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2×LAMP MasterMix（含荧光染料） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 2×LAMP MasterMix（含荧光染料）是即开即用型的、含有LAMP扩增所需的所有成分的MasterMix，可以用于染料法荧光LAMP扩增。LAMP即Loop-Mediated Isothermal Amplification（环介导等温扩增），它利用4条模板专一的特异引物和具有链置换能力的Bst DNA 聚合酶，在等温条件下(63℃左右) 30－60分钟完成扩增。该技术在灵敏度、特异性和检测范围等指标上能媲美甚至优于定性PCR技术，同时还不需要昂贵的仪器设备。目前已成功应用于生物的快速检测，广泛用于各个领域。本产品是常规LAMP产品的升级版，含有荧光染料，具有下列特点： - 即开即用，不需要用户准备各个成分。 - 含有荧光染料，如果使用荧光扩增仪（如荧光PCR仪），则可以进行实时荧光LAMP定性检测。不建议用于实时荧光LAMP定量检测，因为LAMP技术本身并不适合用于定量检测。 - 灵敏度比常规的电泳法LAMP检测一般高10倍，比常规PC高100倍。 - 闭管操作，不需要再打开反应管，避免了常规LAMP电泳取样时引起的扩增产物污染。 - 高特异性，本公司精心优化的MasterMix配方，假阳性率一般比自配的LAMP试剂更低。 - 本试剂盒足够50次20uL体系的染料法荧光LAMP扩增。 - 提供扩增对照，便于在遇到困难时分析失败原因。 - 本产品只能用于科研，不能用于临床。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 成 份; 编 号; 规 格; 包 装. 2×LAMP MasterMix （含荧光染料）; 211204a; 450uL; 0.5mL绿盖管. Bst DNA聚合酶; 211204b; 50uL; 0.5mL红盖管. 阳性对照模板-引物混合物; 211204c; 50uL; 0.5mL蓝盖管. 使用手册; 211204sc; 1份. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | LAMP模板、LAMP引物 |
| 使用方法 | - 制备模板DNA：用于选用合适的方法制备模板DNA。如果有N个样品，最好设置N+2个样品制备，多出的两个一个是样品制备阳性对照，一个是样品制备阴性对照。 - 配制5×LAMP引物混合液。 先加超纯水将合成的HPLC级别的下列引物干粉稀释到下表所标注的母液浓度，然后在一新的离心管中按表中所列体积加入引物母液和超纯水，最后得到1mL的5×LAMP引物混合液，此混合液足够250次20uL体系的LAMP扩增。如果需要配制的5×LAMP引物混合液体积异于1mL，则各成分的用量请按比例调整。引物混合液可以在-20℃放置2年。 引物名称; 母液浓度; 加母液量; 在5×LAMP引物混合液中的浓度. FIP引物; 100 uM; 80 uL; 8 uM. BIP引物; 100 uM; 80 uL; 8 uM. F3引物; 100 uM; 10 uL; 1 uM. B3引物; 100 uM; 10 uL; 1 uM. Loop F; 100 uM; 20 uL; 2 uM. Loop B; 100 uM; 20 uL; 2 uM. 超纯水; 780 uL. 终体积; - mL. 注：如果没有Loop引物，则用水替代。 - 在冰上融化2×LAMP MasterMix，混匀，稍离心。第一次使用时，请将50uL Bst DNA聚合酶全部加入到2×LAMP MasterMix中轻柔混匀，然后再使用。如果有N个样品，则在N+2个反应管中加入以下组份，多出的一管是LAMP扩增阳性对照（PC），一管是LAMP扩增阴性对照（NC）： 成份; N+2个样品管; LAMP扩增PC; LAMP扩增NC. 2×LAMP MasterMix （加酶后）; 10 uL; 10 uL; 10 uL. 自备5×LAMP引物混合液; 4 uL; 不加; 4 uL. 阳性对照模板-引物混合物; 不加; 4 uL; 不加. 自备模板DNA; 1-6uL; 不加; 不加. 补自备超纯水到; 20 uL; 20 uL; 20 uL. - 混匀，在荧光PCR仪上65℃保温60分钟，每分钟采集一次荧光信号，荧光信号通道为SYBR Green。注意：必须选择热盖打开，否则保温期间反应体系的水分会蒸发，严重影响反应效率。 - 结果分析：实验有效性判定。如果两个阳性对照能够得到标准的S型扩增曲线而两个阴性对照都没有扩增，则实验有效，才有必要对样品进行分析。如果阳性对照没有出现S型扩增曲线，则说明试剂盒可能失效，实验无效。如果阴性对照有S型扩增曲线，则说明环境或试剂有污染，实验无效。遇到实验无效的情况，请跟厂家客户联系，分析原因后再恢复实验。 - 如果实验有效，则分析样品。凡是有S扩增曲线的，可以判断为阳性。凡是没有S扩增曲线的，可以判断为阴性。典型的荧光检测结果见下图。左边为阳性结果，扩增曲线为S型，右边为阴性结果，扩增曲线不呈S型。 |
| 关联产品 | LAMP专用荧光染料 |

20211206dx