| 天净沙系列 | CAT#:211214-50 低温运输，-20℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T7体外转录试剂盒 T7 in vitro Transcription Kit |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |
| 产品及特点 | 本试剂盒是基于T7 RNA聚合酶的RNA体外转录试剂盒，它利用含有T7启动子的模版DNA，以NTP为底物，从T7启动子下游开始合成与模版DNA中一条链互补的RNA，简单快速获得大量的RNA分子。本产品具有下列特点： - 即开即用，用户只需提供含T7启动子的DNA模板即可以进行体外转录实验，不需要单独准备每一个成份。 - 单溶液预配液，减少加样次数，避免了操作误差，增加了可重复性。 - 模版DNA可以是线性化的质粒DNA，也可以是PCR扩增产物。 - 可以合成的RNA的最佳长度在20nt到2000 nt之间。 - 产品配方经过精心优化，每ug DNA模版可以合成2-6 ug RNA。 - 得到的RNA可以用于RNA 结构研究、核酶生物化学、体外翻译、RNA-蛋白质相互作用、反义技术、SELEX 技术和 RNA 干扰（RNAi）等实验。 - 本试剂盒足够50次20μL体系的体外转录实验，并且只能用于科研。 |  |  |
| 规格及成分 | 本产品使用五孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. T7转录预配液，2×; 211214a; 0.5 mL; 0.5mL绿色盖. T7 RNA聚合酶-RI混合液; 91106c; 50 μL; 0.5mL红色盖. RNase-free水; 980403; 1 mL; 1.5mL亮黄盖. 使用手册; 211214sc; 1份; 无. |  |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存、有效期一年。 |  |  |
| 自备试剂 | Tris饱和酚、氯仿、RNase-free 75%乙醇(均可从本公司另购) |  |  |
| 相关资料 | 一、制备DNA模板（本试剂盒不含所需试剂，此处信息仅供参考） PCR片段和质粒DNA都可以用作体外转录的模板，但是必须注意以下几点。 一是必须使用线性化的DNA。如果是质粒DNA，则必须先用适当的限制性内切酶切成线状。 二是需要转录的DNA序列的上游必须有T7启动子。如果模板是PCR产物，则可以在设计引物时将T7启动子序列（5’TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG 3’）加上。如果是将DNA片段克隆到载体上，则需要选择有T7启动子的载体，并且克隆位点必须位于T7启动子下游。 三是需要转录的DNA序列的下游端最好不要是3’突出。如果是3’突出（比如选择了Pst I来线性化质粒），则最好用T4 DNA聚合酶修平。 四是必须保证DNA模板中没有RNase。由于提取质粒DNA的过程中一般要使用大量的RNase A，因此质粒DNA一般都有严重的RNase A污染，所以在用作模板前，最好采取胶回收得方法回收质粒DNA。并且加入少量总RNA一起保温，然后电泳检测RNA是否被降解，以此来判断纯化的DNA模板是否有残留RNase A。如果有RNase污染，则必须反复酚-氯仿抽提去除残留的RNase，然后再乙醇沉淀质粒DNA。 二、体外转录反应 - 如果有N个样品，强烈建议做一个阴性对照，故共设置N+1个反应，这样一起并排电泳时容易判断哪个条带是模板DNA，哪个条带是扩增得到的RNA。在N+1个RNase-free 的塑料离心管中，在室温下（不是在4℃下）按次序加入下列成分（T7转录预配液容易产生结晶沉淀，一定要握在手中直到结晶彻底溶解并摇匀后方可使用）： 成分; N个样品管; 阴性对照管. DNA模板; 50 ng左右的PCR片段或1 ug左右的线状质粒; 不加. T7转录预配液，2×; 各10 μL; 10 μL. T7 RNA聚合酶-RI混合液; 各1 μL; 1 μL. 补RNase-free水到; 20μL; 20μL. 注：此为20μL反应体系的用量，对其他反应体系，各成分的用量可以按比例增减。本产品的T7转录预配液已经含有NTP。如果需要标记RNA探针或制备带帽RNA，则需要订购NTP分开的试剂盒。 - 37℃保温1-2小时。注意：延长保温时间并不能大幅提高产量。 - 加入2μL自备的500mM的EDTA溶液灭活T7 RNA聚合酶。 - 取1-3 μL电泳，此时最好用DNA模板做电泳对照。电泳时比阴性对照多出的条带就是扩增得到的RNA（由于合成的RNA长度不均匀，即使长度均匀，但由于自生形成发夹结构，泳动速度也不一致，所以电泳所得RNA条带一般都不是清晰，而是比较弥散的电泳条带。但由于RNA是单链，分子量比同样长度的DNA小一倍，因此RNA一般比其双链DNA模板电泳速度更快。 - 定量，可以用自备的单链RNA定量试剂盒检测浓度。不推荐使用电泳定量。使用本试剂盒时1μg DNA模板一般可以合成 2-6μg的RNA。 - 得到的RNA可以放-80℃保存。如需去除DNA模板，请按下面步骤操作。 - 去除DNA模板（所需试剂需要另购） - 在20μL体积的体外转录体系中加入2μL的10×DNase Buffer和1 μL自备的 RNase-free DNase（3-5 U/μL）。 - 37℃保温30分钟。 - 补RNase-free水到100 μL。增加体积可以减少样品的丢失。 - 用自备的等体积（100 μL）的Tris饱和酚-氯仿，震荡混匀后14000g离心3分钟，将上清转移到新的离心管中。此步去除DNase和RNA聚合酶。 - 加自备的200 μL无水乙醇和10μL 3M的乙酸钠溶液（pH5.2），振荡后14000 rpm离心20分钟，RNA形成沉淀，弃上清。 - 在沉淀中加入1 mL 75%乙醇，震荡10秒后14000g离心5分钟，弃上清。 - 短暂离心数秒，用枪头吸弃上清。不要丢失沉淀。 - 晾干，所得沉淀即体外转录所得的RNA。 |  |
| 疑难解答 | - 没有RNA产物。最常见原因是模板有RNase污染，可用纯化好的RNA跟模板DNA一起保温再电泳，再检测其是否有污染。 - RNA产量低。最常见的原因是DNA模板。在转录序列的第一个和第二个碱基最好都是G，在前14个碱基内避免有U存在。 - RNA长度比预期的短。可能是模板序列中有T7 RNA聚合酶的终止序列。可以改用SP6体外转录试剂盒（启动子也必须改成SP6启动子）。 - RNA长度比预计的长。T7 RNA聚合酶跟Taq DNA聚合酶一样，有不依赖于模板的加尾功能，最多有一半的RNA可以带一个或两个碱基的尾巴。如果RNA长度比预计的长很多，使用的模板又是质粒DNA，则可能是质粒线性化不彻底。 - 5’单磷酸还是三磷酸。如果使用GTP，则得到的RNA是三磷酸，体外转录时如果保温时间太长（如12小时），则有50%的三磷酸会变成单磷酸。如果在转录体系中加入GMP，则T7 RNA聚合酶将优先使用GMP，所得RNA产物中5’端是单磷酸的比例将大大增加。 - 用体外转录试剂盒如何得到带帽RNA？需加入带帽NTP类似物即可。 |  |  |
| 关联产品 | SP6体外转录试剂盒 |  |  |

190402dx