| 天净沙系列 | CAT#:211222-50 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4×LAMP MasterMix（荧光染料法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 4×LAMP MasterMix（荧光染料法）含有荧光染料法LAMP扩增所需的所有成分，可以用于荧光染料实时LAMP等温扩增。LAMP即Loop-Mediated Isothermal Amplification（环介导等温扩增），它利用4条模板专一的特异引物和具有链置换能力的Bst DNA 聚合酶，在等温条件下(65℃左右) 30－60分钟完成扩增。该技术在灵敏度、特异性和检测范围等指标上能媲美甚至优于定性PCR技术，同时还不需要昂贵的仪器设备。目前已成功应用于生物的快速检测，广泛用于各个领域。本试剂盒具有下列特点： - 即开即用，含有本公司开发的LAMP专用荧光荧光染料，比常规的SYBR更好，不会产生抑制。 - 在荧光定量PCR一起上进行扩增时，可以实时跟踪扩增过程，但不宜用于定量（这是LAMP技术决定的）。 - 高特异性，精心优化的配方，非特异扩增比自配的试剂更低。 - 高灵敏度，一般比PCR灵敏一个数量级（取决于引物的筛选）。 - 4×MasterMix，最多可加入14uL模板，降低漏检率。 - 本试剂盒足够50次20uL体系的LAMP扩增。 - 提供扩增对照，便于在遇到困难时分析原因。 - 本产品只能用于科研，不能用于临床。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用5孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 4×LAMP MasterMix （含荧光染料，待加酶）; 211222a; 200uL; 0.5mL绿盖管. Bst DNA聚合酶2.0; 11-220319; 50uL; 0.5mL红盖管. LAMP阳性对照 模板-引物混合物; 220402; 50uL; 0.5mL黄盖管. 使用手册; 211222sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | LAMP模板、LAMP引物 |
| 使用方法 | - 制备模板DNA：用于选用合适的方法制备模板DNA。如果有N个样品，最好设置N+2个样品制备，多出的两个一个是样品制备阳性对照，一个是样品制备阴性对照。 - 配制自备的20×LAMP引物混合液。 先加超纯水将合成的HPLC级别的下列引物干粉稀释到下表所标注的母液浓度，然后在一新的离心管中按表中所列体积加入各种引物母液和超纯水，最后得到0.1mL的20×LAMP引物混合液，此混合液足够100次20uL体系的LAMP扩增。如果需要配制的20×LAMP引物混合液体积异于0.1mL，则各成分的用量请按比例调整。引物混合液可以在-20℃放置2年。 引物名称; 母液浓度; 加母液量; 在20×LAMP引物混合液中的浓度. FIP引物; 100 uM; 32uL; 32 uM. BIP引物; 100 uM; 32 uL; 32 uM. F3引物; 100 uM; 4 uL; 4 uM. B3引物; 100 uM; 4 uL; 4 uM. Loop F; 100 uM; 8 uL; 8 uM. Loop B; 100 uM; 8 uL; 8 uM. 超纯水; 12 uL. 终体积; 0.1mL. 注：如果没有Loop引物，则用水替代。 - 在冰上融化4×LAMP MasterMix（含荧光染料，待加酶），混匀，稍离心。第一次使用时，请将50uL Bst DNA聚合酶2.0全部加入到4×LAMP MasterMix中轻柔混匀，然后再使用。如果有N个样品，则在N+2个反应管中加入以下组份，多出的一管是LAMP扩增阳性对照（PC），一管是LAMP扩增阴性对照（NC）： 成份; N+2个样品管; LAMP 扩增PC; LAMP 扩增NC. 4×LAMP MasterMix （含荧光染料，加酶后）; 5 uL; 5 uL; 5 uL. 自备20×LAMP引物混合液; 1 uL; 不加; 1 uL. LAMP阳性对照 模板-引物混合物; 不加; 5 uL; 不加. 自备模板DNA; 1-14uL; 不加; 不加. 补自备超纯水到; 20 uL; 20 uL; 20 uL. - 混匀，置于荧光定量PCR仪器中65℃保温60分钟，每分钟采集一次SYBR通道的荧光信号。如果荧光定量PCR仪不能设置恒温扩增参数，可以把变性复性和扩增三个温度都设置为65℃，三个步骤的总时间为1分钟即可，共60个循环，在任何一步采集荧光信号即可。 - 结果分析：实验有效性判定。如果两个阳性对照能够得到标准的S型扩增曲线而两个阴性对照都没有扩增，则实验有效，才有必要对样品进行分析。如果阳性对照没有出现S型扩增曲线，则说明试剂盒可能失效，实验无效。如果阴性对照有S型扩增曲线，则说明LAMP引物设计得不好，有非特异扩增，需要重新优化引物。也可能是环境或试剂有污染，实验无效。遇到实验无效的情况，请跟厂家客户联系，分析原因后再恢复实验。 - 如果实验有效，则分析样品。凡是有S扩增曲线的，可以判断为阳性。凡是没有S扩增曲线的，可以判断为阴性。典型的荧光检测结果见下图。左边为阳性结果，扩增曲线为S型，右边为阴性结果，扩增曲线不呈S型。 |
| 关联产品 | LAMP饱和荧光染料 |

20220401dx