| 天净沙系列 | CAT#:220112-50 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新冠病毒免提取可视化RT-LAMP试剂盒（两步法） Isolation-free Colorimetric SARS-CoV-2 RT-LAMP Kit（Two-Step） |  |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 |  | 新冠病毒即SARS-CoV-2（2019新型冠状病毒）是2019年发现的一种冠状病毒，它感染人后产生呼吸道症状、发热、咳嗽、气促和呼吸困难等。在较严重病例中，感染可导致肺炎、严重急性呼吸综合征、肾衰竭，甚至死亡。国家指定的新冠病毒核酸检测方法是荧光定量RT-PCR法，其最大缺点是需要贵重的仪器，很难下沉到处在抗新冠病毒前线的基层单位，故容易导致样品积压，耽误收治患者。同时其灵敏度也不是最高，容易漏检，产生假阴性。为克服这些缺点，本公司开发了基于恒温扩增的产品，它具有下列特点： - 简单快捷，不需要任何贵重的仪器设备，只需要恒温水浴锅（包括金属浴）即可。 - 含可见光染料，故肉眼可判断检测结果，不需要任何仪器设备。 - 灵敏性可达1000拷贝/反应左右，比免疫法灵敏上万倍。 - 免核酸提取，样品采样拭子的保存液可以直接作为扩增模板。 - 使用口腔拭子样品，不需要取血，采样更加容易。 - 60分钟出结果，RT和LAMP一步完成。 - 同时扩增多个靶位点，避免突变造成漏检。 - 提供阳性对照和影响对照，便于在实验出现问题时分析原因。 - 本产品只可用于科研。 |  |  |
| 规格及成分 |  | 本试剂盒第一部分：免提取病毒保存液，低温运输，4℃保存 成 份; 编号; 百孔盒包装. 病毒核酸释放剂（脂包膜病毒专用）; 201001; 0.5mL（紫盖）×50. 本试剂盒第二部分：可视化RT-LAMP试剂盒，低温运输，-20℃保存 成 份; 编号; 十孔盒包装. RT-LAMP MasterMix （含可视化染料，待加酶）; 211209a; 200 μL（白盖）. 逆转录酶-扩增酶混合液; 211208b; 100 μL（红盖）. 5×新冠病毒RT-LAMP 引物混合液; 16-81920yw; 200 μL（绿盖）. 新冠病毒RT-LAMP阳性对照; 16-81920pc; 500 μL（黄盖）. 新冠病毒RT-LAMP阴性对照; 16-81920nc; 500 μL（蓝盖）. 石蜡油，PCR级; 220101; 250 μL（本色盖）. 使用手册; 220212sc; 1份. |  |
| 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为一年。新冠病毒RT-LAMP阳性对照最好单独放置，不要污染其他试剂。 |  |  |
| 自备试剂 |  | 待测样品。 |  |  |
| 使用方法 |  | 准备工作：如果使用水浴锅或金属浴，需要在实验启动前打开并调到65℃。如果用金属浴，还必须在孔中加水以填充金属孔和反应管间的空隙以便增加传热性。 一、样品的采集 - 将拭子浸入到0.5 mL免提取病毒保存液中，折断拭子，盖上盖子，如此保存的病毒核酸样品可以直接使用。如果不需要立即使用，可以在4℃放置一天，-20℃放置一月，-80℃长期放置。 - 使用时先化冻。如果直接使用则免去此步。 二、RT-LAMP（20μL体系） - 预先将水浴或金属浴温度调到65℃。冰上融化RT-LAMP MasterMix（含可视化染料，待加酶），轻柔颠倒混匀，稍离心。第一次使用时，请将100uL 逆转录酶-扩增酶混合液全部加入到RT-LAMP MasterMix中并轻柔颠倒混匀，然后再使用。如果有N个样品，则按下表标记N+2个反应管并加入以下组份： 成分; N个 样品管; 扩增阴性 对照管; 扩增阳性 对照管. RT-LAMP MasterMix （已加酶）; 各6 μL; 6 μL; 6 μL. 5×新冠病毒RT-LAMP 引物混合液; 各4 μL; 4 μL; 4 μL. N+2个样品RNA; 各10 μL; -; -. 新冠病毒RT-LAMP阴性对照; 10 μL. 新冠病毒RT-LAMP阳性对照; -; -; 10 μL. 石蜡油，PCR级（注）; 50 μL; 50 μL; 50 μL. 注：如果用金属浴或水浴保温，由于没有热盖，所以必须覆盖石蜡油，否则保温期间反应体系的水分会蒸发凝结到管盖区域，严重影响反应效率。如果是用PCR仪保温，则可以不加石蜡油，但必须开启热盖功能。 - 混匀，立即放65℃保温60分钟。 - 扩增结束后肉眼观察结果判断阴性和阳性。典型的结果见下图：左边管为阴性，右边两个管为阳性。 - 结果分析：如果本试剂盒提供的阳性对照呈现阳性结果而阴性对照为阴性结果，则实验有效，可以继续分析样品的结果。如果阳性对照呈现阴性，则操作有问题或者试剂盒有问题，实验无效，不需要分析样品的结果。请跟厂家联系。如果阴性对照呈现阳性结果，则说明LAMP样品或试剂有过去的扩增产物的污染，则实验无效，不需要分析样品的结果。重新实验时，需要注意操作的规范性。如果还不能解决问题，需要跟厂家联系重新设计引物以扩增新的靶片段。 - 也可以电泳检测实验结果（强烈不推荐此法，因为电泳时产生的气溶胶，非常容易污染环境，使得今后用同一引物扩增时极易产生假阳性）：取5-10uL扩增产物和自备的上样液混合，上样，进行2-3%的琼脂糖凝胶电泳，有LAMP扩增的样品将可见LAMP特征性电泳图谱。 |  |
| 关联产品 |  | 新型PCR和LAMP荧光染料 |  |  |

20220104d