| 天净沙系列 | CAT#:220124-50 常温运输及保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 真菌DNA提取试剂盒(过柱法) |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 真菌DNA提取是一个难题，一是因为真菌有菌丝体、孢子等多种完全不同的结构形态，二是因为其细胞壁一般都很厚，比较难以破碎。本产品专门用于从真菌孢子和液体培养的真菌细胞中提取DNA。它具有下列特点： - 即开即用，提供包括玻璃珠、离心吸附柱在内的所有试剂和耗材。 - 既可以采取液氮研磨法破裂真菌，也可用玻璃珠法破碎真菌，两种方法均属于物理方法，远比基于蜗牛酶或破壁酶的温和化学破壁法重复性好，也不容易带入外援真菌DNA（注：文献报道蜗牛酶或破壁酶中常常有外源真菌DNA污染，用于提取真菌DNA往往会造成污染）。 - 本方法提取一个样品只需要30分钟，方便、快速和高效。 - 一次可以处理5 mL的过夜真菌培养物，所得的基因组DNA OD260/OD280一般都在1.8左右，长度一般在20 kb左右，每mL菌液的DNA产率一般在1-3ug。可以直接用于PCR和酶切等后续试验。 - 本产品只能用于科研。 |  |
| 规格及成分 | 成 分; 编 号; 规 格; 包装材料. 真菌DNA提取溶液A; 220124a; 25 mL; 30mL本色瓶. 真菌DNA提取溶液B; 220124b; 25 mL; 30mL棕色玻璃瓶. 真菌DNA提取溶液C; 220124c; 75 mL; 125mL本色瓶. 离心吸附柱; 211207; 50套; 塑料袋. 通用洗柱液; 60408; 50 mL; 60mL本色瓶. DNA洗脱液 （基因组纯化专用）; 220125-10; 10 mL; 10mL本色瓶. 酸洗玻璃珠 (400 um-600 um); 220126-10; 25 g; 30mL本色瓶. 使用手册; 220124sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输及保存，保存期为一年。 |  |
| 自备试剂 | 无菌水。 |  |
| 使用方法 | - 收集菌体或孢子: - 对菌液：取3-5 mL过夜培养的真菌菌液 (OD600一般在1以上)到干净的塑料离心管中，12000 rpm离心2分钟弃上清留菌体沉淀。 - 对菌落：用接种针在在培养基上刮取尽可能多的真菌菌落（约50mg），转移到装有1mL自备无菌水的干净的塑料离心管中，洗涤下接种环上的菌体。12000 rpm离心2分钟弃上清留菌体沉淀。 - 对孢子材料，一般取0.1g左右，直接加入到塑料离心管中，然后进入下一步操作。 - 在上述真菌材料中加入自备的无菌水1mL，振荡半分钟后12000rpm离心2分钟弃上清留菌体沉淀。此步用于洗涤菌体。 - 裂解真菌： - 液氮研磨：在研钵中液氮研磨上述真菌材料成粉，然后转移到干净的离心管中，在离心管中加入500 uL真菌DNA提取溶液A，常温涡旋震荡3分钟。 - 玻璃珠破碎法：在没有液氮的条件下，采用此法。在菌体沉淀中加入500 uL真菌DNA提取溶液A和0.5克的酸洗玻璃珠，常温涡旋震荡10分钟。 - 在离心管中加入500uL真菌DNA提取溶液B，涡旋震荡3分钟，12000rpm离心2分钟，将上清液全部转移到一个5mL的干净的塑料离心管中。 - 在上清中加入3倍体积的真菌DNA提取溶液C，颠倒数次混匀后，分三次上离心吸附柱，每次上柱后均先室温放置2分钟，然后12000rpm离心1分钟，倒掉穿透液，再第二次上柱，重复上面的操作，直到挂柱步骤完成。 - 在离心吸附柱中加入500 uL通用洗柱液，12000rpm离心1分钟，倒掉穿透液。此步可以洗涤掉杂质。 - 重复上步操作一次。 - 12000rpm空柱离心1分钟。 - 加入50-100 uL DNA洗脱液（基因组纯化专用），室温放置1分钟以上，12000rpm离心1分钟，穿透液即为真菌DNA样品。 - 为了得到更多的DNA样品，可以重复上步操作1-2次。 - 所得DNA即可立即使用或放冰箱长期保存。 |  |
| 关联产品 | 真菌RNA提取试剂盒 |  |

20220113w