| 天 净 沙 系 列 |  | CAT#:220151-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 血液DNA纯化试剂盒（过柱法） |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |
|  | 产品及特点 | 本产品是基于硅胶膜离心吸附柱原理的、专门用于从新鲜或冷冻的动物(包括人和禽类)抗凝全血中提取基因组DNA的试剂。它具有下列特点： - 提取的基因组DNA纯净，OD260/280在1.8-2.0之间，不含蛋白质和RNA污染。 - 可直接用于后续的PCR、酶切、杂交等实验。 - 产量高，一般为1-10 ug/mL全血(对哺乳动物血液)。 - 操作简单，整个过程约20分钟，全室温操作，适合大规模样品处理。 - 用量广泛， 每次可以处理少达20 uL（对禽类动物血液）或多达1 mL的血液(对哺乳动物血液)。 - 安全无毒，本试剂盒对人体无毒，无腐蚀性和刺激性气味。 - 本产品只能用于科研。 |  |
|  | 规格及成分 | 本产品使用大扁盒包装 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. 红细胞裂解液（DNA纯化用）; 220171; 25 mL; 30mL本色瓶. 血液DNA纯化溶液A; 220151a; 25 mL; 30mL本色瓶. 离心吸附柱; 220144; 50套; 塑料袋. 通用洗柱液; 220143; 50 mL; 60mL本色瓶. DNA洗脱液（基因组纯化专用）; 220125; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 220151sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年 |  |
|  | 自备试剂 | 无 |  |
|  | 使用方法 | - 将0.5 mL红细胞裂解液（DNA纯化用）加入到0.02-1 mL新鲜或抗凝血液中，如果是冷冻血液，需要先37℃水浴融化再加入红细胞裂解液（DNA纯化用），吹打混匀。注意：红细胞裂解液（DNA纯化用）非常容易长菌，取用需要在无菌条件下进行。 - 哺乳动物，血液使用量以300 uL以下为宜，使用量越大产量越高，但产率会降低。如果血液多于300 uL，重复1-2步两次可以提高产率。 - 禽类动物，血液使用量以20 uL以下为宜，可以从第3步做起。 - 室温12,000-15,000 rpm离心5分钟，沉淀呈粉红色，小心倾去上清。 - 再短暂离心半分钟，吸弃残留的液体。此步有利于后面的细胞裂解，但一般可以省略。 - 向有沉淀的离心管内加入0.5 mL血液DNA纯化溶液A（血液DNA纯化溶液A有少量晶体沉淀，用前需要摇晃均匀），用移液枪吹打使沉淀充分悬浮起来。此步目的是裂解细胞，释放DNA，所以吹打越充分越好。 - 静置2分钟待溶液变清亮后，将液体转移到离心吸附柱中并静置2-5分钟，以使DNA与硅胶膜充分结合。 - 12,000 rpm离心半分钟，DNA将吸附到膜上，弃收集管中的废液。 - 加入0.7 mL的通用洗柱液，12,000 rpm离心半分钟，弃收集管中的废液。 - 加入0.3 mL的通用洗柱液，12,000 rpm离心半分钟，弃收集管中的废液。 - 12,000 rpm离心半分钟，甩干残留液体。此步很重要，以去除膜上残留通用洗柱液，否则会影响后续反应。 - 将离心吸附柱置于一新的1.5 mL塑料离心管（自备）中，加入适量50uL DNA洗脱液（基因组纯化专用），室温放置2分钟。如果将DNA洗脱液在65℃预热后再使用，洗脱DNA的效果会更好。 - 12,000 rpm离心半分钟，离心管底溶液即DNA溶液。可以立即使用或放冰箱长期保存。 |  |
|  | 关联产品 | 病毒DNA纯化试剂盒 |  |

20220125dx