| 天净沙系列 | CAT#:220172-250 常温运输，4℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 红细胞裂解液 （10×，流式细胞分析用） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品专门用于流式细胞分析时，快速裂解哺乳动物全血中的红细胞，但它基本不破坏白细胞和其他淋巴细胞的完整性和生物学活性。本产品具有下列特点： - 可以处理人全血、小鼠全血、脾细胞中的红细胞。 - 高效，一次处理能裂解80%以上的哺乳动物红细胞，能回收90%左右的白细胞。一般样品最多只需要处理两次。 - 扩容性好， 可以一次处理多达几十毫升的样品，也可以处理100 uL的血液。 - 基于NH4Cl裂解法，得到的白细胞主要用于流式细胞分析。 - 本产品只能用于科研，不能用于临床。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用大立盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 红细胞裂解液 （10×，流式细胞专用）; 220172; 250 mL; 250 mL本色瓶. 使用手册; 90309sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输，4℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 去离子水 |
| 使用方法 | 用去离子水将本产品（10×）稀释为1×工作液（1 mL 本产品加9 mL 去离子水），待温度回到室温或37℃加热到37℃的时候再使用。工作液不能长期放置，只能现配现用。 一．裂解哺乳动物全血中的红细胞 - 离心哺乳动物抗凝血液后弃血浆部分，按每1 mL哺乳动物抗凝血液细胞沉淀加10 mL 1×工作液的比例加入红细胞裂解液（流式细胞分析专用）的1×工作液。 - 轻柔吹打充分混匀。 - 室温放置15分钟（注意：放置时间不要超过15分钟）。 - 4℃1000 rpm离心10分钟，吸弃红色的上清液。 - 如果红细胞裂解不完全，可以重复第1-4步。 - 用适当的自备缓冲液（如Hanks溶液）重悬白细胞沉淀。 - 用于细胞计数和流式细胞分析等后续试验。 二．裂解组织细胞中的红细胞 - 按标准方法用自备的胰酶将组织消化成单个细胞悬液，离心弃上清。 - 按1：10的比例向细胞沉淀中加入红细胞裂解液（流式细胞分析专用）的1×工作液，轻柔吹打均匀。 - 室温放置15分钟（注意：放置时间不要超过15分钟）。 - 4℃ 1000 rpm 离心10分钟，吸弃红色的上清液。 - 如果红细胞裂解不完全，可以重复第2-4步。 - 用适当的自备缓冲液（如Hanks溶液）重悬白细胞沉淀。 - 用于细胞计数和流式细胞分析等后续试验。 |
| 关联产品 | 血液DNA纯化试剂盒 |

20220614dx