| 天净沙系列 | CAT#:220213-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PAGE胶DNA回收试剂盒（过柱法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)是目前分离小片段DNA的主要方法，但是目前市场上没有专门的产品用于从聚丙烯酰胺凝胶中回收DNA片段，本产品就是本公司专门为此用途而开发的、从PAGE凝胶中回收DNA片段的试剂盒。它具有下列特点： - 高效，采用高效的溶液使DNA快速从PAGE中扩散出来，使回收效率50-90%（跟片段大小和胶浓度等因素有关）。 - 可回收50 bp－500 bp的DNA片段（如果片段长度超过5100bp，建议使用琼脂糖分离回收方法）。 - 本产品也能回收单链DNA。 - 操作简单，整个过程只需要离心机，不需要其他设备。 - 纯度高，采用能专一结合DNA的硅胶膜是杂质和DNA分离，回收的DNA可直接用于酶切、连接、PCR登等多种分子生物学实验。 - 储存方便，试剂盒可以在室温放置数月，不影响其质量。 - 本产品只能用于科研。 |  |
| 规格及成分 | 本产品采用大纸盒包装 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. PAGE胶DNA回收溶液A; 220213a; 25 mL; 30mL本色瓶. PAGE胶DNA回收溶液B; 220213b; 25 mL; 30mL本色瓶. 通用溶胶液; 60202A; 50 mL; 60mL本色瓶. 通用洗柱液; 220143; 50 mL; 60mL本色瓶. 离心吸附柱; 220144; 50 套; 塑料袋. DNA洗脱液（胶回收专用）; 170603; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 220213sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输，4℃保存(长期)或室温保存(短期)，有效期一年。 |  |
| 自备试剂 | PAGE胶 |  |
| 使用方法 | - 切取含DNA片段的PAGE凝胶（100 mg左右，尽可能多地把多余的胶切除，否则会影响回收效率），放入1.5 mL离心管中，用移液枪头尽可能捣碎（最好先在酒精灯上将枪头的口烧密闭再用于捣碎），捣得越细越好。 - 按重量比为1：2的比例加入PAGE胶DNA回收溶液A(100 mg PAGE凝胶需要加入200 uL PAGE胶DNA回收溶液A)。 - 将离心管水平放置并室温摇晃1-10个小时以让DNA从PAGE凝胶中扩散出来。如果DNA片段超过500 bp，摇晃时间应适当延长。提高温度到45-65℃，DNA扩散速度会增加。 - 12000-15000 g室温离心2分钟，将含DNA的上清液转移到新的离心管中。 - 再用100 uL的PAGE胶DNA回收溶液A洗涤凝胶一次并与上步得到的上清合并。 - 加入900 uL通用溶胶液和0.3 mL PAGE胶DNA回收溶液B，混合均匀后将离心管中的溶液分两次转移到离心吸附柱中，每次转移后都先静置3分钟，然后再12000-15000 g离心1分钟，倒掉收集管中的液体。 - 加入600-800 uL通用洗柱液于离心柱中。 - 12000-15000 g离心1分钟，倒弃收集管中的废液。 - 12000-15000 g离心半分钟以去除离心吸附柱中的残留液体。 - 将离心吸附柱置于一新的干净的离心管（自备）中，加入25-50 uL 通用洗脱液，静置3分钟。 - 12000-15000 g离心1分钟，离心管底部所得溶液即为纯化的DNA溶液，可立即用于后续实验或者放冰箱长期保存。 |  |
| 关联产品 | 低产热核酸电泳液 |  |

20200221dx