| 天净沙系列 | CAT#:220418-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 液体样品DNA纯化试剂盒 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 本产品用于从各种动物的液体样品中提取其中的DNA的试剂盒。它具有下列特点： - 一管式操作，减少了样品间相互污染的可能。 - 即开即用，除样品外客户不需要准备任何试剂，降低了实验误差。 - DNA的回收率高，可以达到90%以上。 - 安全无毒，不需要使用苯酚和氯仿等有机溶液。 - 可以处理血液，血清，血浆，脑脊液，淋巴液，细胞培养上清液，单个或少量的细胞，微小胚胎等动物材料。 - 与PCR和LAMP等后续核酸扩增反应兼容，但不能直接用于电泳和酶切等实验。 - 试剂稳定，可以长期放置。 |  |  |
| 规格及成分 | 成分; 编号; 规格; 包装材料. 液体样品DNA纯化溶液A; 220418a; 30 mL; 30 mL本色瓶. 液体样品DNA纯化溶液B; 220418b; 35 mL; 60 mL本色瓶. 液体样品DNA纯化溶液C; 220418c; 50 mL; 60 mL本色瓶. 液体样品DNA纯化溶液D; 220418d; 10 mL; 10 mL本色瓶. 使用手册; 220418sc; 1份; 无. 本产品用小扁盒包装 |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，但液体样品DNA纯化溶液A 长期放置时（2月以上）最好放4℃。液体样品DNA纯化溶液B和液体样品DNA纯化溶液C具有挥发性，使用后需要将瓶盖拧紧。 |  |  |
| 自备试剂 | 无 |  |  |
| 使用方法 | - 将不超过0.2 mL的液体样品转移到自备的1.5 mL旋盖塑料离心管中。 - 加入0.6 mL液体样品DNA纯化溶液A，盖上盖子后振荡3-5秒。注意: 液体样品DNA纯化溶液A如果放置在4℃，将会产生沉淀，用前需37℃-65℃水浴融化并充分摇匀后方可使用。 - 室温静置10分钟。 - 加入0.7 mL液体样品DNA纯化溶液B，盖上盖子后振荡3-5秒。 - 13,000-15,000 g室温离心15分钟。强烈建议在离心管管壁上用记号笔做简单标记以区别离心面和向心面。 - 小心移弃上清。注意不要触及离心面管底的核酸沉淀。 - 加入1.0 mL 液体样品DNA纯化溶液C，振荡数秒后13,000-15,000g室温离心5分钟。注意：将离心管放入离心机时一定要将离心面向外。 - 小心移弃上清。注意不要触及离心面管底的核酸沉淀。 - 短暂离心数秒。注意：将离心管放入离心机时一定要离心面向外。 - 小心移弃残留上清（残留的液体样品DNA纯化溶液C会影响后续反应）。此时管壁（离心面方向）上将有可见的膜状沉淀。 - 加入100μl液体样品DNA纯化溶液D，用移液枪仔细吹打离心管管底和管壁的膜状沉淀，使其溶解。溶解液如果混浊或有少量不溶物是正常现象，不溶沉淀物中就裹含有DNA。 - 直接取适量样品用于PCR或其他后续实验，也可保存于-20℃或-80℃。 |  |  |
| 关联产品 | 天净沙核酸释放剂 |  |  |

20220506dx