| 天净沙系列 | CAT#:220726-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 血液RNA纯化试剂盒（过柱法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品专门从动物全血样品中快速提取总RNA，它具有下列特点： - 直接使用新鲜的或冷冻的抗凝全血样品，不需裂解红细胞等预处理步骤，整个提取过程只需要十分钟左右。 - 可以全在室温下进行。 - 产量和纯度高。OD260/280一般在2.0左右，产率一般为2-5 ug/mL人血，可以直接用于RT-PCR和Northern杂交等研究。 - 每次微量提取的最大样品处理量可以达到1.5 mL，高于大多数同类产品。 - 与常用的抗凝剂(包括肝素，EDTA，柠檬酸钠，草酸钠)兼容。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用大纸盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 血液RNA纯化溶液A; 220726a; 50 mL; 60mL本色瓶. 血液RNA纯化溶液B; 220726b; 15 mL; 15mL棕色玻璃瓶. 血液RNA纯化溶液C; 220726c; 50 mL; 60mL本色瓶. 离心吸附柱; 220144; 50套; 塑料袋. 通用洗柱液; 220143; 50 mL; 60mL本色瓶. RNA洗脱液; 971207; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 220726sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 氯仿。 |
| 使用方法 | - 将0.2-1.5 mL新鲜或解冻后的抗凝全血加入到1.5 mL塑料离心管中。 - 14000 g室温离心3分钟，弃上清(血浆)。如果此时血液细胞沉淀体积大于0.2 mL， 则需要减少血液的使用量，具体减少量需根据具体情况决定，因为各个个体(尤其是患者)血液中白细胞数目差别很大。 - 将1 mL血液RNA纯化溶液A加入到血液细胞沉淀中，用移液枪充分吹打沉淀使细胞裂解。 - 将0.3 mL的血液RNA纯化溶液B加入到离心管中，剧烈震荡30秒。 - 和0.2 mL自备氯仿加入到离心管中，剧烈震荡30秒。 - 14000 g室温离心3分钟，将上清液(为无色或浅红色，约0.5-0.9 mL)转移到另一干净离心管中。注意：转移的液体不要超过0.7 mL，否则下一步不能加入等体积的血液RNA纯化溶液C。为防止污染，最好留100 uL左右的上清液不取。下层有机相一般呈深红色，中间层为白色，含有DNA，蛋白质和其他细胞破碎物，避免触及或吸取。 - 加入等体积的血液RNA纯化溶液C，充分颠倒混匀。 - 分两次将溶液转移到离心吸附柱中，每次转移后14000 g室温离心半分钟，弃穿透液。 - 加0.7 mL通用洗柱液，室温离心半分钟，弃穿透液。 - 如果有必要，可以再加0.3 mL通用洗柱液，室温离心半分钟，弃穿透液。注意：增加此步可以进一步提高RNA的纯度。 - 室温14000 g离心半分钟。此步十分重要，否则残留的通用洗柱液会影响RNA的后续反应。 - 将离心吸附柱转移到一个自备的RNase-free的收集管中，加入50 uL RNA洗脱液，室温放置1-2分钟。 - 14000 g室温离心半分钟，离心管中溶液即为RNA样品，可以立即使用或存放于-80℃待用。 - 电泳检测RNA完整性：如果需要做Northern杂交，强烈建议用户使用甲醛变性胶进行RNA电泳，因为非变性胶不能分离所有的RNA分子（BioTechniques，28：414，2000）。 - 在NanoDrop上测浓度和纯度。 |
| 关联产品 | 血液DNA纯化试剂盒（过柱法） |

20220729dx