| 天净沙系列 |  | CAT#:220802-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外泌体DNA-RNA纯化试剂盒（沉淀法） |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |
| 产品及特点 | 外泌体是指包含了复杂RNA和蛋白质的小膜泡 (40-100nm)。多种细胞在正常及病理状态下均可分泌外泌体。其主要来源于细胞内溶酶体微粒内陷形成的多囊泡体，经多囊泡体外膜与细胞膜融合后释放到胞外基质中。所有培养的细胞类型均可分泌外泌体，且外泌体天然存在于体液中，包括血液、唾液、尿液、脑脊液和乳汁中。有关其分泌、摄取、组成、“运载物”及其相应功能的精确分子机制刚刚开始研究。但从外泌体提取核酸（主要是RNA）非常棘手，为此本公司开发于外泌体核酸（DNA和RNA）纯化试剂。本产品具有下列特点： - 一管式操作，在同一试管中完成，减少样品丢失。 - 沉淀法，不使用离心柱，能有效避免小RNA的丢失。 - 能同时提取RNA（包括RNA和miRNA）和DNA。 - 回收率达到90%以上，高于绝大部分基于离心柱的提取方法。 - 无毒环保，不需要使用苯酚和氯仿等有毒的有机溶液。 - 本产品只能用于科研，不能。用于临床 |  |  |
| 规格及成分 | 本产品使用小扁盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 外泌体DNA-RNA纯化溶液A; 220802a; 30 mL; 30mL本色瓶. 外泌体DNA-RNA纯化溶液B; 220802b; 35 mL; 60mL本色瓶. 外泌体DNA-RNA纯化溶液C; 220802c; 50 mL; 60mL本色瓶. RNase-free水; 980403; 1 mL; 1.5mL本色管. 使用手册; 220802sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输保存，外泌体核酸提取溶液A长期保存需要放4℃。有效期一年。 |  |  |
| 自备试剂 | 外泌体。 |  |  |
| 使用方法 | 一、制备外泌体（本试剂盒不提供相关试剂） 注意：自备的外泌体需要立即使用或放-80℃长期保存。用于核酸提取的外泌体可以是沉淀，也可以是重悬液。 二、外泌体核酸提取 - 从冰箱取出外泌体DNA-RNA纯化溶液A，放室温或握在手上融化，直到没有任何晶体，再充分摇匀待用。 - 标记1.5-2 mL螺旋盖塑料离心管(如Sarstedt CAT#:782.694.006)。为避免污染，建议不要使用压盖式塑料离心管。最好在每个管盖上做个标记，以在下步离心时有意将标记方向朝向心面或离心面。 - 将不超过200μL的外泌体重悬液加入到标记好的塑料离心管中。 - 每管中加入600μL外泌体DNA-RNA纯化溶液A，盖上盖子后振荡数秒混匀。 - 室温放置3分钟。 - 加入0.7 mL外泌体DNA-RNA纯化溶液B，旋紧盖后振荡30秒混匀。 - 14,000 g室温离心至少15分钟。注意：离心时如果把标记固定朝向心面或离心面，则在后面的操作均得按此朝向进行离心。 - 小心移弃上清，注意不要触及管底和管壁离心面的核酸沉淀（此时可能看不见）。 - 加入1.0 mL 外泌体DNA-RNA纯化溶液C, 振荡数秒. - 14,000 g室温离心5分钟。注意：离心管标记的朝向要跟上面的一致。 - 小心移弃上清，注意不要触及管底和管壁离心面的核酸沉淀（可能在离心管内壁的离心面呈膜状）。 - 再短暂离心数秒, 用移液器移弃残留液体（约50 μL）。 - 加入200 μL RNase-free水，用移液枪仔细吹打离心管管底和管壁离心面的膜状沉淀。如果溶液稍呈混浊状属于正常。注意：所得溶液即为外泌体核酸溶液。如果只需要RNA，必须去除DNA，则另外用自备的RNase-free DNase对DNA污染进行降解。反之如果只需要DNA，必须去除RNA，则另外用自备的DNase-free RNase对RNA污染进行降解。 - 直接取适量用于后续实验。样品可以室温放置2小时，也可保存于-80℃保存一个月。 |  |  |
| 关联产品 | 外泌体提取试剂盒 |  |  |

20220801dx