| 天净沙系列 | CAT#:7-01034 低温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 过氧化氢酶活性测定试剂盒 （240nm分光光度法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 过氧化氢酶（Catalase，CAT，EC1.11.1.6）广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中，是细胞内最主要的H2O2清除酶，在活性氧清除系统中具有重要作用。因此快速准确地检测过氧化氢酶的活性具有重要的意义。本试剂盒为满足此需求而开发。其原理是过氧化氢酶能够分解H2O2，反应式如下： 而H2O2在240nm下有特征吸收峰，故如果有过氧化氢酶存在，反应溶液240nm下的吸光度会随反应的进行而下降，最后可以根据吸光度的变化率计算出过氧化氢酶的活性。本产品的特点如下： - 即开即用，用户不用单独准备各种试剂。 - 操作简单，加入样品到1mL比色皿中之后测定1分钟即可。 - 适用于悬浮细胞、实体组织和液体样本等各种形态的样品。 - 本试剂盒足够100次微量测定。 - 本产品只能用于科研。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用小扁盒包装 成份; 编号; 规格; 包装. 过氧化氢酶提取液; 7-01034a; 120mL; 120 mL本色瓶. 过氧化氢酶反应液; 7-01034b; 120mL; 120 mL本色瓶. 使用手册; 7-01034sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输，2-8℃保存，有效期一年。 |
| 自备物品 | 蒸馏水、荧光分光光度计，1mL比色皿、待测样本 |
| 使用方法 | 一、粗酶液提取: - 对细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按每500万细菌或细胞加入1mL 过氧化氢酶提取液的比例，加入过氧化氢酶提取液。超声波破碎冰浴中的细菌或细胞（功率20%或200W，超声3秒，间隔10秒，重复30次），然后4℃8000×g离心10分钟，收集上清置冰上待测。 - 对组织样本：按照每100mg组织样品加入1 mL 过氧化氢酶提取液的比例加入过氧化氢酶提取液，匀浆冰浴中的样品。4℃8000×g离心10分钟，收集上清置冰上待测。 - 对血清和血浆样品：不需要任何处理，直接检测。 - 测定步骤（正式测定前务必取2-3个预期差异较大的样本做预测定） - 将分光光度计预热30分钟以上，调节波长至240nm处，用蒸馏水调零。 - 测定前将过氧化氢酶反应液放置在37℃（哺乳动物材料）或25℃（其它物种材料）水浴10分钟。 - 在1mL石英比色皿中加入35 uL待测样本和1 mL 过氧化氢酶反应液，混匀，立即室温下测定240nm下的初始吸光值A1和1分钟后的吸光值A2，计算ΔA=A1-A2。 - 过氧化氢酶活性计算： - 按细胞数量计算过氧化氢酶活性（适合细菌和细胞样本） 活性单位的定义：每1万个细胞每分钟催化1nmol H2O2 降解所需酶量。 计算公式：过氧化氢酶活性（nmol/分钟/10E4细胞）=[ΔA×V反总÷（ε×d）×10E9]÷（所用细胞数×V样÷V样总÷T=1.356×ΔA 计算参数：V反总=反应总体积=1.035×10-3 L；ε=H2O2摩尔消光系数=4.36×10E4 L/mol/厘米；d=比色皿光径=1cm，细胞数=1万个细胞的倍数=500；V样=所测样本体积=35uL=0.035mL；V样总=待测样本总体积=1 mL；T=反应时间1分钟。 - 按蛋白浓度计算过氧化氢酶的活性（适合所有种类样本） 活性单位的定义:每mg组织蛋白每分钟催化1nmol H2O2降解所需酶量。 计算公式：过氧化氢酶活性（nmol/分钟/mg蛋白）=[ΔA×V反总÷（ε×d）×10E9]÷（V样×样本蛋白浓度）÷T=678×ΔA÷Cpr 计算参数：Cpr=样本蛋白浓度（单位mg/mL），其余同第7步。 - 按样本鲜重计算过氧化氢酶的活性（适合实体组织） 活性单位的定义：每克组织每分钟催化 1nmol H2O2降解所需酶量。 计算公式：过氧化氢酶活性（nmol/分钟/克鲜重）=[ΔA×V反总÷（ε×d）×10E9]÷（W×V样÷V样总）÷T=678×ΔA÷W 计算参数：W=样本质量（单位克），其余同第7步。 - 按样本体积计算过氧化氢酶活性（适合血清和血浆样本） 单位的定义：每毫升血清（浆）每分钟催化1nmol H2O2降解所需酶量。 计算公式：过氧化氢酶活性（nmol/min/mL）=[ΔA×V反总÷（ε×d）×109]÷V样÷T=678×ΔA 计算参数：同第7步。 |
| 关联产品 | 乳酸脱氢酶活性测定试剂盒 |

20230307dx