| 天净沙系列 | CAT#:221082-100 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 磁珠法核酸纯化试剂盒（核酸提取仪专用） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品基于磁珠分离纯化原理开发，它以超顺磁性的纳米磁性粒子为基质，通过氢键和静电特异的吸附核酸，它具有下列特点： - 纯高度。 - 纯化的核酸可适用于各种常规操作，包括RT-PCR、qRT PCR、荧光定量PCR 等各种下游实验。 - 适合于各种材料，包括唾液、全血、血清、血浆淋巴液、无细胞体液、细胞培养上清液、组织匀浆液或各种病毒保存液等。 - 提取过程中无需使用酚和氯仿，也无需进行耗时的醇类沉淀。 - 跟使用磁棒的核酸纯化仪或移液的核酸提取仪兼容，也可使用磁力分离架进行手工操作。 - 本产品仅供科研使用。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 病毒裂解液; 211244; 50 mL; 50 mL本色瓶. 磁珠洗涤液; 60408; 50 mL; 50 mL本色瓶. 磁珠，100mg/mL; 221082; 1 mL; 1.5 mL离心管. 核酸洗脱液; 71207; 10 mL; 10 mL本色瓶. 96孔尖底深孔板; 221082a; 4个; 无. 深孔板封口膜; 221082b; 4张; 无. 核酸提取仪磁力套，96孔板用; 221082c; 1个; 无. 使用手册; 221082sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 样本 |
| 使用方法 | 一、准备溶液（试用产品。正式产品下述溶液已经预装，可以跳过此步） - 将本试剂盒提供3块尖底深空板分别标记为1，2，3号。 - 将病毒裂解液按0.5 mL/孔的量，加入到1号尖底深孔板，此板将放置在核酸纯化仪的板位1。如果暂时不用，请用本试剂盒提供的深孔板封口膜盖上。本试剂盒为100次，提供的病毒裂解液足够分装一个96孔板。 - 将磁珠洗涤液按0.5 mL/孔的量，加入到2号尖底深孔板，此板将放置在核酸纯化仪的板位2。如果暂时不用，请用本试剂盒提供的深孔板封口膜盖上。 - 将磁珠按10 uL/孔的量，加入到3号尖底深孔板，此板将放置在核酸纯化仪的板位3。如果暂时不用，请用本试剂盒提供的深孔板封口膜盖上。 - 将核酸洗脱液按0.1 mL/孔的量，加入到4号尖底深孔板，此板将放置在核酸纯化仪的板位4。如果暂时不用，请用本试剂盒提供的深孔板封口膜盖上。 二、自动化提取步骤: - 用涡旋振荡器振荡3号尖底深孔板的 4 角，使磁珠悬浮。 - 在1号尖底深孔板的每个孔中，分别加入200μL样本。 - 将磁力套放入2号尖底深孔板中。 - 按照核酸提取仪的提示将1-4号4块预封好试剂的尖底深孔板放入核酸纯化仪的对应的位置，1号尖底深孔板放1号板位，2号尖底深孔板放2号板位，以此类推。 - 选择对应仪器提取程序并运行，程序结束后，板位4的4号尖底深孔板中的溶液即为纯化到的核酸溶液。 - 所得核酸溶液可以立即使用，核酸溶液中可能存在少量磁珠残留沉淀，吸取核酸样本时应尽量避免吸入。如果暂时不用，可用封口膜封好，存-20℃或-80℃待用。 注意事项: - 避免反复冻融样本，否则会导致核酸提取量降低。样本如果暂时不提取，可于4℃保存不超过24 小时，长期保存需放-20℃或-80℃冷。 - 操作过程要特别注意防止核酸，尤其是RNA降解，故所使用的器皿、加样器等均应为专用，离心管、枪头等一次性耗材需进行高压灭菌。操作人员应戴无粉手套、口罩等。 - 临床样本等需在超净台或生物安全柜中进行。 - 妥善处置所用样本及试剂材料，彻底清洗并消毒所用操作台面。 |
| 关联产品 | 热启动Taq DNA聚合酶（化学修饰法） |

20220701dx